## pakiet nr 1- zmiana
........................................................................ | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [9 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA - zmiana
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 1 - Odczynniki do technik molekularnych i sprzęt jednorazowy
Lp. | Asortyment | Ilości | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | NaOH , tabletki do biologii molekularnej | 3 | op.
2 | Izopropanol do biologii molekularnej | 2 | op.
3 | TE bufor (1X) pH 7.5 | 3 | op.
4 | Medium do długotrwałego przechowywania komórek do hodowli | 3 | op.
5 | Probówki o poj. 0.2ml, do PCR | 20 | op.
6 | Probówki o poj. 0.2ml, do PCR stripy z wieczkami. | 10 | op.
7 | Probówki o poj. 0.1ml do termocyklera RotorGene | 1 | op.
8 | Końcówki o poj. 300ml, uniwersalne, sterylne, z filtrem w rakach, (1op/960szt) | 2 | op.
9 | Końcówki o poj. 0.1 - 10μl, do pipet CAPP | 10 | op.
10 | Końcówki o poj. 0.1 - 10μl, niskoretencyjne, z filtrem, w rakach (1op/960szt) | 10 | op.
11 | Końcówki o poj. 100μl, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne z filtrem, w rakach (1op/960szt) | 10 | op.
12 | Końcówki o poj. 1000μl, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, (1op/1000szt) | 10 | op.
13 | PBS bez jonów wapnia i magnezu. | 10 | op.
[6 empty] | SUMA | [5 empty] | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 18 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag.pak. 1
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 1 - Odczynniki do technik molekularnych i sprzęt jednorazowy
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | NaOH tabletki, czystość do biologii molekularnej | Wolne od DNaz, RNAs i Proteaz,
Temperatura wrzenia: 1390°C;
Temperatura topnienia: 324°C
pH (1M; H2O) > 12 (20°C);
węglany max. 1.0%; chlorki max. 0.0005%; fosforany max. 0.0005%, siarczany 0.0005%; Ca max. 0.0005%; Cu max. 0.0002%; Fe max. 0.0005%; K max. 0.05%; Mg max. 0.0005%; Pb 0.0005%; Zn max. 0.001%
Pojemność: minimum 250g
Termin ważności: minimum 6 miesięcy.
2 | Izopropanol do biologii molekularnej | Wolny od DNaz, RNaz i Proteaz.
Temperatura wrzenia: 82°C,
Gęstość (25°C/4°C): 0.786 g/cm3;
Temperatura topnienia: -89°C;
n 20st.C/D 1.377;
przewodnictwo max. 0.0005 meq/g;
bez substancji lotnych max 0.0005%;
całkowite P max. 0.00005%; całkowite S max. 0.00005%; etanol max. 0.01%; metanol max. 0.1%; n-propanol max. 0.05%; woda max. 0.1%; Ca max. 0.00002%; Cu max. 0.000002%; Fe max. 0.00001%; Mg max. 0.00001%; Pb max. 0.000002%; Zn max 0.00001%
Opakowanie: minimum 500ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Bufor TE (1x) pH 7.5 | Skład: EDTA-Na2 2H2O - 0.372 g/l (1mM), Tris - 1.211 g/l (10mM), pH ustalone przy użyciu HCl,
Roztwór,
Objętość opakowania: 1l,
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Medium do długotrwałowego przechowywania komórek do hodowli | Produkt równoważny z Medium Bambanker (Nippon Genetics),
Medium gotowe do użycia,
Bez potrzeby rozpuszczania
Nie wymagany program mrożenia
Natychmiastowe i długotrwałe zamrożenie i przechowywanie w niskiej temperaturze( – 80 o C),
Bezosoczowe,
Objętość: minimum 120ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy
5 | Probówki o poj. 0.2 ml do PCR | Pojemność: 0.2ml,
Przezroczyste cienkościenne,
Wieczka płaskie,
Opakowane: minimum 1000 sztuk.
6 | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, stripy z wieczkami | Pojemność: 0.2ml,
Przezroczyste cienkościenne,
Stripy po 8 probówek,
Wieczka płaskie,
Opakowane: minimum 125 stripów.
7 | Probówki o poj. 0.1 ml do termocyklera RotorGene | Probówki o pojemności 0.1 ml,
Probówki w stripie po 4 sztuki.
Probówki w komplecie z wieczkami.
Probówki dedykowane do Rotor Gene.
Opakowanie: minimum 250 szt.
8 | Końcówki o poj. 300 μl, uniwrsalne, sterylne , z filtrem w rakach (1op/960 szt) | Końcówki wolne od DNaz, RNaz i pirogenów.
Końcówki o pojemności 300 µl,
Sterylne końcówki z filtrem.
Końcówka posiada fazowane zakończenie.
Końcówki wykonane z polipropylenu.
Końcówki autoklaw owalne.
Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Reasearch, AxyPet, CAPP.
Każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko pakowane jest osobno. Pudełko jest autoklawowalne.
Końcówki pakowane po 96 szt., 10 pudełek w opakowaniu.
9 | Końcówki o poj. 0.1 - 10 μl, do pipet CAPP | Bezbarwne końcówki o pojemności10 µl.
Końcówki są wolne od DNaz, RNaz i pirogenów
Końcówka wykonana z polipropylenu.
Końcówki posiadają ostry koniec.
Końcówka autoklaw owalna,
Opakowanie: minimum 1000 sztuk
10 | Końcówki o poj. 0.1 -10 μl, niskoretencyjne z filtrem, w rakach (1op/960 szt) | Końcówki o pojemności 0,1-10 µl
Końcówki wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne.
Końcówki bezbarwne końcówki z filtrem o długości 45 mm.
Końcówka wykonana z polipropylenu. Wysokość kołnierza 7 mm.
Końcówka posiadająca ostry koniec.
Końcówka autoklawowalna pasująca do pipet Eppendorf Reasearch, P2/P10.
Końcówki sterylne pakowane po 96 szt., 10 pudełek w opakowaniu.
Każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko.
Każde pudełko pakowane osobno.
Pudełko jest autoklawowalne.
11 | Końcówki o poj. 100 μl, uniwersalne, niskoretencyjne z filtrem, w rakach (1op/960 szt) | Końcówki o pojemności 100 µl
Końcówki wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne.
Końcówki bezbarwne końcówki z filtrem.
Końcówka wykonana z polipropylenu.
Końcówka autoklawowalna pasująca do pipet Eppendorf Reasearch, AxyPet, CAPP.
Końcówki sterylne pakowane po 96 szt., 10 pudełek w opakowaniu.
Każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko.
Każde pudełko pakowane osobno.
Pudełko jest autoklawowalne.
12 | Końcówki o poj. 1000 μl, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach (1op/1000 szt) | Końcówki o pojemności 1000 µl
Końcówki wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, sterylne.
Końcówki bezbarwne końcówki z filtrem.
Długość końcówki 78,18 mm, długość kołnierza 20,35 mm.
Końcówka posiada fazowane zakończenie.
Końcówka wykonana z polipropylenu.
Końcówka autoklawowalna pasująca do pipet Eppendorf Reasearch, AxyPet, CAPP.
Końcówki pakowane po 100 szt., 10 pudełek w zestawie.
Każde pudełko wyposażone w zawiasy przytrzymujące wieczko.
Każde pudełko pakowane osobno.
Pudełko jest autoklawowalne.
13 | PBS bez jonów wapnia i magnezu | Buforowany roztwór soli fizjologicznej bez jonó wapnia i magnezu,
Produkt równoważny z artykułem firmy Biochrom AG nr katalogowy: L 1825
Roztwór izotoniczny dla komórek,
Badania kontrolne:
-Jałowość,
-pH (7,4±0,2),
-osmolarność (270-300 mOsmol/l)
Objętość butelki: 500 ml,
Zawartość opakowania: 12 butelek,
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 2
........................................................................ | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [9 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 2 - Zestawy do diagnostyki BCL-ABL (p210) i barwnik
Lp. | Asortyment | Ilości | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Kardridże do oznaczania genów fuzyjny BCR-ABL (p210) do aparatu Gene Expert firmy Biomedica | 40 | op.
2 | Dzierżawa systemu Gene Expert firmy Biomedica lub równoważny | 36 | m-c
3 | Barwnik z utrwalaczem do testu mikrocytotoksycznego | 1000 | ml
[6 empty] | SUMA | [5 empty] | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag.pak.2
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 2 - Zestawy do diagnostyki BCL-ABL (p210) i barwnik
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Kardridże do oznaczania genów fuzyjny BCR-ABL (p210) do aparatu Gene Expert firmy Biomedica | Aparat Real Time PCR wyposażony w 4 moduły reakcyjne, w tym minimum 2 moduły aktywne z możliwością aktywacji pozostałych.
System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki.
System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA.
System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji.
Pełna automatyzacja z możliwością wykonania pojedynczej próbki.
System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora. Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium.
Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych.
Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych Wynik gotowy do interpretacji.
Możliwość ilościowego wykrywania translokacji chromosomalnej BCR-ABL testem diagnostycznym opartym na PCR (RT-PCR) polegająca na monitorowaniu p210 (b2a2 i b3a2) w limfocytach (PBL) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML). Wynik ma być wyrażony jako % BCR-ABL/ABL wg skali międzynarodowej z uwzględnionym correction factor.
Czas trwania badania poniżej 2 godzin.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Dzierżawa systemu Gene Expert firmy Biomedica lub równoważny | Czas trwania dzierżawy 36 m-cy.
3 | Barwnik z utrwalaczem do testu mikrocytotoksycznego | Produkt do barwienia i utrwalania limfocytów w teście mikrocytotoksycznym.
Produkt bez formaldehydu.
Jednostopniowa procedura barwienia i utrwalania.
Skład: Eozyna Y, Etylenodiaminotetraoctan dwusodowy dwuwodny, aldehyd glutarowy,.
Wielkość opakowania: 500 ml.
Warunki przechowywania ( od +4°C do +10°C ).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 3
........................................................................ | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 3 - Oligonukleotydy do diagnostyki genetycznej
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Synteza oligonukleotydów długości do 33 zasad | 1500 | zasada
2 | Synteza oligonukleotydów długości do 80 zasad | 1500 | zasada
3 | Synteza oligonukleotydów długości do 33 zasad | 1500 | zasada
4 | Synteza oligonukleotydów długości do 80 zasad | 1500 | zasada
5 | Sonda 5’FAM - 3’TAMRA | 4 | szt.
6 | Zestaw do oczyszczania produktów po rozdziale w żelu agarozowym w zakresie wielkości od 100pz do 10kb | 1 | op.
[6 empty] | SUMA |  |  |  |  | X
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. 3
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 3 - Oligonukleotydy do diagnostyki genetycznej
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Synteza oligonukleotydów długości do 33 zasad | Skala syntezy 0,01 umol
Oczyszczenie odsolone
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Synteza oligonukleotydów długości do 80 zasad | Skala syntezy 0,05 umol
Oczyszczenie odsolone
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Synteza oligonukleotydów długości do 33 zasad | Skala syntezy 0,01 umol
Oczyszczenie HPLC
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Synteza oligonukleotydów długości do 80 zasad | Skala syntezy 0,05 umol
Oczyszczenie HPLC
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Sonda 5’FAM - 3’TAMRA | Synteza podwójnie znakowanej sondy typu TaqMan
Znaczniki – FAM i TAMRA
Oczyszczanie HPLC
Skala syntezy 0,05 umol
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
6 | Zestaw do oczyszczania produktów po rozdziale w żelu agarozowym w zakresie wielkości od 100pz do 10kb | Zestaw równoważny z QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen).
Zestaw dedykowany do automatyzacji w robocie qiacube
Metoda oczyszczania oparta na wiązaniu DNA do kolumny ze złożem krzemionkowym każda kolumna zapakowana oddzielnie
Zestaw musi zawierać indykator ph (dodawany do buforu) do monitorowania jego właściwej wartości dla zagwarantowania maksymalnego wiązania DNA do złoża
Zestaw w wersji probówkowej do użycia z wykorzystaniem wirówki lub systemu próżniowego
Objętość elucji 30-50ul bez konieczności wytrącania wyizolowanego DNA
Wymagany support merytoryczny i techniczny udokumentowany certyfikatami przeszkolenia wystawionymi przez producenta odczynnika.
Zestaw wystarczający na wykonanie 250 oczyszczań
Termin ważności minimum 6 miesięcy
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 4
........................................................................ | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 4 - Odczynniki do zaawansowanych technik molekularnych
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Master Mix do PCR na 100 reakcji | 2 | op.
2 | Master Mix do PCR na 400 reakcji | 1 | op.
3 | Zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji | 3 | op.
4 | Master Mix do qPCR | 1 | op.
5 | Master Mix do qPCR – 10-pak | 1 | op.
6 | Odwrotna transkryptaza 10 000U | 5 | op.
7 | Referencyjny RNA do qPCR | 2 | op.
8 | Kontrola wewnętrzna do reakcji Real-Time PCR | 1 | op.
9 | Zestaw płytek i odczynników do analizy DNA (1000bp) | 3 | op.
10 | Zestaw odczynników do analizy DNA (1000bp) | 3 | op.
11 | Zestaw płytek i odczynników do analizy DNA (7500bp) | 3 | op.
12 | Zestaw odczynników do analizy DNA (7500bp) | 3 | op.
13 | Zestaw o wysokiej czułości płytek i odczynników do analizy DNA (7000bp) | 3 | op.
14 | Zestaw o wysokiej czułości odczynników do analizy DNA (7000bp) | 3 | op.
15 | Zestaw płytek i odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Nano | 3 | op.
16 | Zestaw odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Nano | 3 | op.
17 | Zestaw płytek i odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Pico | 3 | op.
18 | Zestaw odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Pico | 3 | op.
19 | Zestaw płytek z odczynnikami do analizy krótkich fragmentów RNA | 2 | op.
20 | Zestaw odczynników do analizy krótkich fragmentów RNA | 2 | op.
21 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 8x60k | 2 | op.
22 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 4x180k | 3 | op.
23 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 2x400k | 8 | op.
24 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 8x | 1 | op.
25 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 4x | 1 | op.
26 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 2x | 2 | op.
27 | Zestaw do znakowania genomowego DNA | 2 | op.
28 | Czynnik blokujący sekwencje repetytywne | 1 | op.
29 | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy CGH | 1 | op.
30 | Zestaw do płukania mikromacierzy cytogenetycznych | 1 | op.
31 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 8x60k | 2 | op.
32 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 4x180k | 3 | op.
33 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 2x400k | 8 | op.
34 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 4x | 1 | op.
35 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 2x | 2 | op.
36 | Zestaw do dwubarwnego znakowania RNA | 1 | op.
37 | Zestaw do dwubarwnego znakowania RNA do macierzy egzonowych | 2 | op.
38 | Zestaw kontroli wewnętrznych do reakcji znakowania, hybrydyzacji i płukania mikromacierzy | 1 | op.
39 | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy ekspresyjnych | 2 | op.
40 | Zestaw do płukania mikromacierzy ekspresyjnych | 1 | op
41 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 0,5Mb-2,9Mb,16reakcji | 1 | op.
42 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 3Mb-5,9Mb,16reakcji | 1 | op.
43 | Zestaw do izolacji RNA na mini kolumnach | 2 | op.
44 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 01kb-0,5Mb,16reakcji | 1 | op.
45 | Zestaw odczynników niezbędnych do hybrydyzacji | 3 | op.
46 | Zestaw do PCR Herculase II | 1 | op
[6 empty] | SUMA |  |  |  |  | X
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag.pak. 4
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 4 - Odczynniki do zaawansowanych technik molekularnych
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Master Mix do PCR na 100 reakcji | Zestaw do PCR
Objętość reakcji 50 μl
Minimalna ilość DNA: 100ng genomowego DNA lub 1 ng sklonowanego DNA, o rozmiarach do 6 kbp.
Objętość opakowania: 2,5ml
Skład mieszaniny reakcyjnej:
· Polimeraza DNA Paq5000 – polimeraza typu HotStart, syntetyzująca DNA z szybkością 1kpz/30s.
· 2x stężony bufor reakcyjny
· Jony Mg2+ o końcowym stężeniu w reakcji 2,25mM
· Mieszanina 4 nukleotydów, stężenie końcowe w reakcji 1mM (0,250mM każdego dNTP).
Możliwość przechowywania rozpuszczonej mieszaniny w 4⁰C przez 6 miesięcy
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Master Mix do PCR na 400 reakcji | Zestaw do PCR
Objętość reakcji 50 μl
Minimalna ilość DNA: 100ng genomowego DNA lub 1 ng sklonowanego DNA, o rozmiarach do 6 kbp.
Objętość opakowania: 4 x 2,5ml
Skład mieszaniny reakcyjnej:
· Polimeraza DNA Paq5000 – polimeraza typu HotStart, syntetyzująca DNA z szybkością 1kpz/30s.
· 2x stężony bufor reakcyjny
· Jony Mg2+ o końcowym stężeniu w reakcji 2,25mM
· Mieszanina 4 nukleotydów, stężenie końcowe w reakcji 1mM (0,250mM każdego dNTP).
Możliwość przechowywania rozpuszczonej mieszaniny w 4⁰C przez 6 miesięcy
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji | Zestaw do syntezy cDNA na 50 reakcji
możliwość odwrotnej transkrypcji z 10ng totalnego RNA (lub 0,1 ng polyA RNA) do cDNA o rozmiarach od 0,1 do 20 kpz.
Skład zestawu:
· Odwrotna transkryptaza typu MMLV-RT z aktywnością egzonukleazy 3’-5’
· 10x stężony bufor reakcyjny
· Mieszanina nukleotydów o stężeniu 40mM (10mM każdego dNTP).
· Startery oligo d(T) (18-mery) – ilość 3 µg o stężeniu 100ng/µl
· Przypadkowe startery (9-mery) – ilość 3 µg o stężeniu 100ng/µl
· DTT – objętość 100 µl o stężeniu 100mM
· Woda wolna od RNaz 1ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Master Mix do qPCR | Zestaw do Real Time PCR na 400 reakcji
Objętość reakcji 20 µl
Zestaw zawiera:
· 2x stężoną mieszaninę reakcyjną zawierającą bufor do QPCR, MgCl2 o stężeniu końcowym 5,5mM,
· nukleotydy GUAC,
· zmutowana polimeraza typu HotStart Taq (2 probówki po 2ml)
· Barwnik referencyjny – objętość 100 µl
Możliwość przechowywania rozpuszczonej mieszaniny w 4⁰C przez 3 miesiące lub długoterminowe przechowywanie w -20⁰C
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Master Mix do qPCR – 10-pak | Zestaw do Real Time PCR na 4000 reakcji (10 x 400 reakcji)
Objętość reakcji 20 µl
Zestaw zawiera:
· 2x stężoną mieszaninę reakcyjną zawierającą bufor do QPCR, MgCl2 o stężeniu końcowym 5,5mM,
· nukleotydy GUAC,
· zmutowana polimeraza typu HotStart Taq (2 probówki po 2ml)
· Barwnik referencyjny – objętość 100 µl
Możliwość przechowywania rozpuszczonej mieszaniny w 4⁰C przez 3 miesiące lub długoterminowe przechowywanie w -20⁰C
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
6 | Odwrotna transkryptaza 10 000U | Odrotna transkryptaza Moloney Murine Leukemia Virus (MMLV)
Stężenie 50 U/µl
Zawartość opakowania 10000U.
Zawartość opakowania: odwrotna transkryptaza MMLV, bufor reakcyjny o składzie: 0.5 M Tris-HCl, 0.75 M KCl, 0.03 M MgCl2.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
7 | Referencyjny RNA do qPCR | Całkowity RNA izolowany z różnych ludzkich linii komórkowych.
Oczyszczony z genomowego DNA.
Zawartość RNA w opakowaniu - 25µg.
Do stosowania jako referencyjny materiał w badaniach ekspresji genów metodą Real Time PCR.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
8 | Kontrola wewnętrzna do reakcji Real-Time PCR | Zestaw sztucznie zaprojektowanych cząsteczek kwasów nukleinowych.
Zastosowanie: jako kontrola wewnętrzna na etapie optymalizacji reakcji Quantitative reverse Transcriptase PCR.
Zestaw umożliwia wykrycie inhibitorów reakcji.
Zestaw na 40 reakcji.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
9 | Zestaw płytek i odczynników do analizy DNA (1000bp) | Zawartość opakowania: minimum 25 płytek i odczynniki
Do analizy DNA o wielkości 25–1000 bp, w zakresie od 0.1–50 ng/μl,
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
10 | Zestaw odczynników do analizy DNA (1000bp) | Zawartość opakowania – odczynniki na minimum 300 analiz
Do analizy DNA o wielkości 25–1000 bp, w zakresie od 0.1–50 ng/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
11 | Zestaw płytek i odczynników do analizy DNA (7500bp) | Zawartość opakowania: minimum 25 płytek i odczynniki
Do analizy DNA o wielkości 100–7500 bp, w zakresie od 0.1–50 ng/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
12 | Zestaw odczynników do analizy DNA (7500bp) | Zawartość opakowania: odczynniki na minimum 300 analiz
Do analizy DNA o wielkości 100–7500 bp, w zakresie od 0.1–50 ng/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
13 | Zestaw o wysokiej czułości płytek i odczynników do analizy DNA (7000bp) | Zawartość opakowania: minimum 10 płytek i odczynniki
Do analizy DNA o wielkości 50–7000 bp, w zakresie od 5–500 pg/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
14 | Zestaw o wysokiej czułości odczynników do analizy DNA (7000bp) | Zawartość opakowania – odczynniki na minimum 110 analiz
Do analizy DNA o wielkości 50–7000 bp, w zakresie 5–500 pg/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
15 | Zestaw płytek i odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Nano | Zawartość opakowania: minimum 25 płytek i odczynniki
Do analizy całkowitego RNA, w zakresie od 5 do 500 ng/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
16 | Zestaw odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Nano | Zawartość opakowania – odczynniki na minimum 300 analiz
Do analizy całkowitego RNA, w zakresie od 5 do 500 ng/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
17 | Zestaw płytek i odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Pico | Zawartość opakowania: minimum 25 płytek i odczynniki
Do analizy całkowitego RNA, w zakresie od 50 do 5000 pg/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce.
18 | Zestaw odczynników do analizy całkowitego RNA (6000bp) Pico | Zawartość opakowania – odczynniki na minimum 275 analiz
Do analizy całkowitego RNA, w zakresie od 50 do 5000 pg/μl
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce
19 | Zestaw płytek z odczynnikami do analizy krótkich fragmentów RNA | Zawartość opakowania: minimum 25 płytek z odczynnikami
Do analizy fragmentów RNA o długości od 6 do 150nt, w zakresie od 50 do 2000 pg/μl,
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce
20 | Zestaw odczynników do analizy krótkich fragmentów RNA | Zawartość opakowania: odczynniki na minimum 275 analiz
Do analizy fragmentów RNA o długości od 6 do 150nt, w zakresie od 50 do 2000 pg/μl,
Dedykowany do aparatu Bioanalyzer 2100.
Termin ważności minimum 4 miesięce
21 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 8x60k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajduje się 8 macierzy po 60 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania aberracji chromosomowych i powtórzonych kopii genów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
22 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 4x180k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajdują się 4 macierze po 180 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania aberracji chromosomowych i powtórzonych kopii genów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
23 | Slajd z mikromacierzami CGH o formacie 2x400k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajdują się 2 macierze po 400 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania aberracji chromosomowych i powtórzonych kopii genów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
24 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 8x | zestaw: 5 slajdów nakrywkowych z uszczelkami
Pasuje do hybrydyzacji slajdów zawierających osiem mikromacierzy.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
25 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 4x | Zestaw 5 slajdów nakrywkowych z uszczelkami
Pasuje do hybrydyzacji slajdów zawierających cztery mikromacierze.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
26 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 2x | zestaw 5 slajdów nakrywkowych z uszczelkami
Pasuje do hybrydyzacji slajdów zawierających dwie mikromacierze.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
27 | Zestaw do znakowania genomowego DNA | Zastosowanie: znakowanie i amplifikacja genomowego DNA
specyficzny dla sześćdziesięcio-merowych macierzy oligonukleotydowych.
Zestaw na 25 reakcji w każdym kolorze (Cy3, Cy5).
Zestaw zawiera enzymy restrykcyjne AluI i RsaI
Skład zestawu: referencyjny DNA pochodzący od kobiety i mężczyzny o znanym profilu SNP. Zestaw wymaga min. 500ng DNA.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
28 | Czynnik blokujący sekwencje repetytywne | Opakowanie zawiera wysokiej czystości 625ug Cot-1 DNA
Odczynnik do mikromacierzy.
Odczynnik równoważny z Cot-1 DNA firmy Agilent.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
29 | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy CGH | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy oligonukleotydowych
Dedykowany do pracy z mikromacierzami sześćdziesięciomerowymi do CGH i metylacji DNA.
1 op wystarcza na 25 slajdów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
30 | Zestaw do płukania mikromacierzy cytogenetycznych | Zestaw do płukania mikromacierzy oligonukleotydowych.
Zawiera bufor nr 1 (2x4l) i bufor nr 2 (1x4l),
Wystarcza do płukania maksymalnie 100 slajdów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
31 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 8x60k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajduje się 8 macierzy po 60 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania ekspresji genów ludzkich i długich niekodujących fragmentów RNA (lincRNA).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
32 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 4x180k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajdują się 4 macierze po 180 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania ekspresji genów ludzkich, alternatywnego splicingu i długich niekodujących fragmentów RNA (lincRNA).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
33 | Slajd z mikromacierzami ekspresyjnymi o formacie 2x400k | Macierze oligonukleotydowe
sondy sześćdziesięcio-merowe,
sondy syntetyzowane in situ na płytkach szklanych o rozmiarze 1x3”.
Na płytce znajdują się 2 macierze po 400 tysięcy sond każda.
Macierze służą do badania ekspresji genów ludzkich, alternatywnego splicingu i długich niekodujących fragmentów RNA (lincRNA).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
34 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 4x | zestaw 5 slajdów nakrywkowych z uszczelkami
Pasuje do hybrydyzacji slajdów zawierających cztery mikromacierze na szkiełku.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
35 | Zestaw slajdów nakrywkowych do płytek o formacie 2x | zestaw 5 slajdów nakrywkowych z uszczelkami
Pasuje do hybrydyzacji slajdów zawierających dwie mikromacierze na szkiełku.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
36 | Zestaw do dwubarwnego znakowania RNA | Zestaw do znakowania i amplifikacji RNA
specyficzny dla sześćdziesięcio-merowych macierzy oligonukleotydowych.
Zestaw na 24 reakcje w kolorze Cy3 i 24 reakcje w kolorze Cy5.
Wymaga 10-200 ng całkowitego RNA.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
37 | Zestaw do dwubarwnego znakowania RNA do macierzy egzonowych | Zestaw do znakowania i amplifikacji RNA
specyficzny dla sześćdziesięcio-merowych macierzy oligonukleotydowych.
Zestaw na 24 reakcje kolorze Cy3 i 24 reakcje w kolorze Cy5.
Wymaga 10-200 ng totalnego RNA.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
38 | Zestaw kontroli wewnętrznych do reakcji znakowania, hybrydyzacji i płukania mikromacierzy | zestaw kontroli do przeprowadzania jednobarwnych reakcji hybrydyzacji mikromacierzy oligonukleotydowych
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
39 | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy ekspresyjnych | Zestaw do hybrydyzacji mikromacierzy oligonukleotydowych
do pracy z mikromacierzami sześćdziesięciomerowymi.
Zestaw wystarcza na 10 slajdów z mikromacierzami.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
40 | Zestaw do płukania mikromacierzy ekspresyjnych | Zestaw do płukania mikromacierzy oligonukleotydowych.
Skład zestawu: bufor nr 1 (2x4l) i bufor nr 2 (1x4l),
wystarczy do płukania maksymalnie 100 slajdów.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
41 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 0,5Mb-2,9Mb,16reakcji | Zestaw 120-merowych sond połączonych z biotyną służących do hybrydyzacji z DNA
Do sekwencjonowania następnej generacji.
Zestaw umożliwia wykonanie 16 hybrydyzacji
Zestaw umożliwia stworzenie biblioteki o rozmiarze od 0,5Mb do 2,9Mb.
Produkt równoważny z SureselectXT firmy Agilent.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
42 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 3Mb-5,9Mb,16reakcji | Zestaw 120-merowych sond połączonych z biotyną służących do hybrydyzacji z DNA
Do sekwencjonowania następnej generacji.
Zestaw umożliwia wykonanie 16 hybrydyzacji
Zestaw umożliwia stworzenie biblioteki o rozmiarze od 3Mb do 5,9Mb.
Produkt równoważny z SureselectXT firmy Agilent.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
43 | Zestaw do izolacji RNA na mini kolumnach | Zestaw umożliwia oczyszczenie wyznakowanego Cy3 lub Cy5 cRNA od niezwiązanego barwnika.
Wykorzystanie: w technice mikromacierzy
Zestaw zawiera: 50 kolumn ze złożem, probówki plastikowe o objętości 1,5ml i 2ml oraz bufory płuczące i bufor elucyjny.
Kolumna ze złożem może związać nie mniej niż 100µg RNA.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
44 | Zestaw do sekwencjonowania DNA 01kb-0,5Mb,16reakcji | Zestaw 120-merowych sond połączonych z biotyną służących do hybrydyzacji z DNA
Do sekwencjonowania następnej generacji.
Zestaw umożliwia wykonanie 16 hybrydyzacji
Zestaw umożliwia stworzenie biblioteki o rozmiarze od 1kb do 0,5Mb.
Produkt równoważny z SureselectXT firmy Agilent.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
45 | Zestaw odczynników niezbędnych do hybrydyzacji | Zestaw odczynników niezbędnych do hybrydyzacji 120-merowych sond połączonych z biotyną do RNA.
Zapewnia wydajną hybrydyzację przez nie dłużej niż 24 godziny w 65ºC.
Zestaw na 16 hybrydyzacji.
Zestaw umożliwia przygotowanie biblioteki do sekwencjonowania kompatybilnej z systemem Junior firmy Roche.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
46 | Zestaw do PCR Herculase II | Zestaw do PCR na 200 reakcji
Objętość 50 μl
Minimalna ilość DNA: 100ng genomowego DNA lub 1 ng sklonowanego DNA, o rozmiarach do 6 kpz.
Zestaw zawiera:
· Polimeraza DNA typu Herculase II – polimeraza będąca zmodyfikowanym enzymem Pfu, szybkość reakcji 1kpz/30s – objętość 200ul.
· 2x stężony bufor reakcyjny kompatybilny z polimerazą zawierający związek typu ArchaeMaxx. – objętość 2x1,5ml
· 1ml DMSO
· Mieszanina 4 nukleotydów o stężeniu 100 mM; 25 mM każdego dNTP
Możliwość przechowywania rozpuszczonej mieszaniny w -20⁰C przez 12 miesięcy
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 5
........................................................................ | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [9 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 5 - Odczynniki do sekwencjonowania
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Marker DNA | 5 | op.
2 | Random hexamers | 1 | op.
3 | FastStart Taq DNA, z roztworem GC-RICH | 2 | op.
4 | FastStart Taq DNA Polimeraza z dNTP w zestawie | 2 | op.
5 | Inhibitor RNAz | 4 | op.
6 | Zestaw do emulsyjnego PCR (Lib-A) | 5 | op.
7 | Zestaw do emulsyjnego PCR (Lib-L) | 5 | op.
8 | Zestaw odczynników do sekwencjonowania | 5 | op.
9 | Płytka do sekwencjonowania | 5 | op.
10 | Bufor do płukania sekwenatora | 10 | op.
11 | Rurki do płukania sekwenatora | 10 | op.
12 | Adaptory do sekwencjonowania (MID) | 2 | op.
13 | Adaptory do sekwencjonowania | 3 | op.
14 | Zestaw nukleotydów (dNTP) do sekwencjonowania | 1 | op.
15 | Zestaw do PCR matryc bogatych w pary GC | 2 | op.
16 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | 2 | op.
17 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji o wysokiej czułości | 4 | op.
18 | Polimeraza o wysokiej czułości z dNTP, 500U | 3 | op.
19 | Master Mix do Real-Time PCR | 1 | op.
20 | Probówki typu strip | 8 | op.
21 | Płytki do PCR | 4 | op.
22 | Master Mix do mutacji punktowych | 1 | op.
23 | Tipsy do Multipipette, poj. 5 ml | 1 | op.
24 | Master Mix do odwrotnej transkrypcji | 1 | op.
25 | Master Mix do Real-Time PCR | 2 | op.
26 | Płytki do PCR z ramkami | 2 | op.
27 | Płytki okrągłodenne do PCR | 2 | op.
28 | Zestaw do oczyszczania produktów PCR do sekwencjonowania, 60ml | 1 | op.
29 | Zestaw do oczyszczania produktów PCR do sekwencjonowania, 5ml | 1 | op.
30 | Zestaw do wykrywania bardzo małych ilości dsDNA | 2 | op.
31 | Sterylne tipsy o pojemności 1,0 ml | 1 | op.
32 | Sterylne tipsy o pojemności 5,0 ml | 1 | op.
33 | Wieczka do płytek PCR | 3 | op.
34 | Mikroprobówki DNA plastikowe | 1 | op.
35 | Zestaw odczynników do sekwencjonowania Sequence Capture | 2 | zestaw
36 | Zestaw do sekwencjonowania w kierunku diagnostyki białaczek | 3 | op.
37 | Blok wymienny do probówek 2,0 ml | 1 | szt.
[7 empty] | SUMA |  |  |  | X
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 18 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. 5
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 5 - Odczynniki do sekwencjonowania
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Marker DNA | Produkt równoważny z DNA Molecular Weight Marker XIII (Roche)
zakres par zasad: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 2642 (16 fragmentów w sumie).
Dla ułatwienia odczytów prążki dla 250 i 500pz są dwu-lub nawet trzykrotnie jaśniejsze od pozostałych prążków na drabince.
Roztwór gotowy do użycia, 250 µg/ml, w TE buforze (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0).
Opakowanie wystarcza na 50 oznaczeń.
Do sprawdzania wielkości produktów (kwasów nukleinowych) do sekwencjonowania.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Random hexamers | Primery do syntezy cDNA.
2 mg Primery, Random pd(N)6 sól potasowa 50 A260 units,
1 µmol primerów wystarcza nawet na 400 reakcji przy użyciu 5 µg primerów na reakcję.
Wykorzystywane do metody sekwencjonowania.
Warunki przechowywania: od -15ºC do -20ºC.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | FastStart Taq DNA, z roztworem GC-RICH | Opakowanie: 2500 U, po 10 x 250 U
Całe opakowanie wystarcza na 1250 reakcji przy 50 µl końcowej objętości reakcji,przy 50 µl objętości reakcji stężenie końcowe FastStart Taq DNA polimerazy wynosi 2 U
Zestaw zawiera: polimerazę fast-start 5U/µl, PCR bufor 10x stężony z 20mM MgCl2, PCR bufor 10x stężony bez jonów MgCl2, roztwór stock MgCl2 25mM, roztwór GC-RICH 5x stężony.
Warunki przechowywania: od -15ºC do -20ºC.
Zestaw do PCR do sekwencjonowania.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | FastStart Taq DNA Polimeraza z dNTP w zestawie | Opakowanie: 1000 U, po 4 x 250 U
Całe opakowanie wystarcza na 500 reakcji przy 50 µl końcowej objętości reakcji, przy 50 µl objętośći reakcji stężenie końcowe FastStart Taq DNA polimerazy wynosi 2 U
Zestaw zawiera: polimerazę fast-start 5U/µl, PCR bufor 10x stężony z 20mM MgCl2, PCR bufor 10x stężony bez jonów MgCl2, roztwór stock MgCl2 25mM, roztwór GC-RICH 5x stężony, roztwór nukleotydów (dNTP) gotowych do użycia w stężeniu 10mM.
Warunki przechowywania: od -15ºC do -20ºC.
Zestaw do PCR do sekwencjonowania.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Inhibitor RNAz | Odczynnik hamuje szerokie spektrum RNAz i chroni próbkę RNA przed degradacją. Inhibitora można używać w kombinacji z różnymi enzymami i buforami o pH 5.0 – 9.0.
Odczynnik jest termostabilny.
Aktywny w temp. +25°C to +55°C (częściowa aktywność jest mierzona jeszcze przy temp. +60°C).
Odczynnik wykorzystywany do oznaczeń wymagających bardzo dużej czystości (Real-time PCR, sekwencjonowanie).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
6 | Zestaw do emulsyjnego PCR (Lib-A) | Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
7 | Zestaw do emulsyjnego PCR (Lib-L) | Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
8 | Zestaw odczynników do sekwencjonowania | Zestaw równoważny z GS Junior Titanium Sequencing Kit.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
9 | Płytka do sekwencjonowania | Zestaw równoważny z GS Junior Titanium PicoTiterPlate Kit.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
10 | Bufor do płukania sekwenatora | Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
11 | Rurki do płukania sekwenatora | Zestaw równoważny z GS Junior Sipper Maintenance Kit.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
12 | Adaptory do sekwencjonowania (MID) | Zestaw równoważny z GS FLX Titanium Rapid Library MID Adaptors Kit.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
13 | Adaptory do sekwencjonowania | Zestaw równoważny z GS Titanium Library Paired End Adaptors.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
14 | Zestaw nukleotydów (dNTP) do sekwencjonowania | opakowanie: 4 x 250 µl 4 x 25 µmol (4x100 mM),
Liczba reakcji: 6250,
Objętość reakcji: 20 µl.
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Warunki przechowywania: od -15ºC do -20ºC.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
15 | Zestaw do PCR matryc bogatych w pary GC | Zestaw równoważny z GC Rich PCR System dNTPack
Odczynnik dedykowany do sekwenatora GS Junior System: 454 Life Sciences
Warunki przechowywania: od -15ºC do -20ºC.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
16 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | Produkt równoważny z Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit firmy Roche.
Transkryptor do syntezy pierwszej nici cDNA.
Liczba reakcji: 200
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
17 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji o wysokiej czułości | Produkt równoważny z Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit firmy Roche.
Transkryptor do wysokiej czułości do syntezy cDNA.
Liczba reakcji: 200
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
18 | Polimeraza o wysokiej czułości z dNTP, 500U | Produkt równoważny z FastStart High Fidelity PCR System, dNTPack firmy Roche.
Wielkość opakowania: 500U
Polimeraza wysokiej czułości do reakcji PCR.
W zestawie z dNTP.
Nadaje się do sekwencjonowania.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
19 | Master Mix do Real-Time PCR | Produkt równoważny z FastStart Essential DNA Probes Master firmy Roche.
Do reakcji Real-time PCR z wykorzystaniem sond.
Dedykowany do aparatu LightCycler ®480.
Wielkość opakowania: 500 reakcji
Czystość do biologii molekularnej.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
20 | Probówki typu strip | Wielkość opakowania: 120 pasków
8 probówek o pojemności 0,2ml w pasku
Probówki dedykowane do aparatu LightCycler ®480.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
21 | Płytki do PCR | Produkt równoważny z LightCycler ®480 Multiwell Plate 96 white firmy Roche.
Płytki 96 dołkowe.
Czystość do biologii molekularnej.
Dedykowane do aparatu LightCycler ®480.
Kolor: biały
Wielkość opakowania: 50 płytek.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
22 | Master Mix do mutacji punktowych | Produkt równoważny z LightCycler ®480 High Resolution Melting Master firmy Roche.
Dedykowane do aparatu LightCycler ®480.
Wielkość opakowania: 500 reakcji
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
23 | Tipsy do Multipipette, poj. 5 ml | Pojemność tipsów: 100µl – 5ml
Dedykowane do pipety Multipipette Plus firmy Eppendorf.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
24 | Master Mix do odwrotnej transkrypcji | Produkt równoważny z SuperScript® VILO™ Master Mix firmy Invitrogen.
Liczba reakcji: 500
Materiał wyjściowy: RNA
Transkryptor do syntezy pierwszej nici cDNA.
1 fiolka zawiera wszystkie potrzebne odczynniki do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
25 | Master Mix do Real-Time PCR | Produkt równoważny z TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG firmy Applied Biosystems;
Opakowanie: 2 x 5 mL (400 reakcji)
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
26 | Płytki do PCR z ramkami | Płytki PCR 96 dołkowe z półpełnymi bocznymi ramkami (ang. semi-skirted)
(dołki bezbarwne)
płytki bezbarwne,
Opakowanie: 25 szt.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
27 | Płytki okrągłodenne do PCR | Produkt równoważny z Round bottom PP 96 well plate firmy Thermo fisher Scientific.
Okrągłodenne.
96 dołkowe.
Materiał: PP
Pasują do termocyklera AB 9700.
Opakowanie: 10 szt.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
28 | Zestaw do oczyszczania produktów PCR do sekwencjonowania, 60ml | Produkt równoważny z AMPure XP Kit firmy Beckman Coulter.
Zestaw na max 3333 reakcji.
Opakowanie: 60ml
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
29 | Zestaw do oczyszczania produktów PCR do sekwencjonowania, 5ml | Produkt równoważny z AMPure XP Kit firmy Beckman Coulter.
Zestaw na max 278 reakcji
Opakowanie: 5ml
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
30 | Zestaw do wykrywania bardzo małych ilości dsDNA | Do wykrywania tak małych ilości dsDNA jak 25 pg/ml w obecności ssDNA, RNA i wolnych nukleotydów;
Produkt równoważny z Quant-IT TM PicoGreen® dsDNA Assay Kit firmy Invitrogen
Dokładny pomiar DNA z różnych źródeł: genomowe DNA, wirusowe DNA, miniprep DNA lub z produktów amplifikacji PCR.
Bardzo łatwa procedura użycia zestawu: dodaje się barwnik do próbki, czeka 5 min i czyta.
Możliwy do użycia na płytkach 96- i 384-dołkowych.
Kompatybilny z większością czytników do mikropłytek opartych na fluorescencji i fluorometrów.
Zestaw może być wykorzystany do:
· testów opartych na technice PCR’
· mikromacierzy,
· testy do wykrywania uszkodzeń DNA,
· testów do badania aktywności enzymatycznej,
· ocen ilości genomowego DNA,
· pomiarów ilości dsDNA w mieszaninach,
· ocena ilości wirusowego DNA.
Opakowanie: 2000 testów
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
31 | Sterylne tipsy o pojemności 1,0 ml | Tipsy pasujące do pipet Eppendorf Repeaters.
Pojemność 1ml.
Kolor: żółty
Tipsy sterylne, wolne od pirogenów, RNaz, DNaz i ATP.
Opakowanie: 100 szt.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
32 | Sterylne tipsy o pojemności 5,0 ml | Tipsy pasujące do pipet Eppendorf Repeaters.
Pojemność 1ml.
Kolorystyczne: niebieski
Tipsy sterylne, wolne od pirogenów, RNaz, DNaz i ATP.
Opakowanie: 100 szt.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
33 | Wieczka do płytek PCR | Cap Strips, zaokraglone,
Wieczka pasujące do płytek Round bottom PP 96 well plate firmy Thermo fisher Scientific.
Opakowanie: 10 x 12 pasków.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
34 | Mikroprobówki DNA plastikowe | Produkt równoważny z Low-adhesion microcentrifuge tubes firmy VWR.
Opakowanie: 250 sztuk
Pojemność: 1,5 ml
Niskoretencyjne.
Termin ważności minimum 12 miesięcy.
35 | Zestaw odczynników do sekwencjonowania Sequence Capture | SeqCapture - zestaw 2,1 miliona sond DNA dedykowanych do sporządzenia biblioteki wybranych genów przeznaczonej do sekwencjonowania nowej generacji.
Zestaw wystarcza na 12 pacjentów.
Zestaw zawiera:
· odczynniki do projektowania biblioteki
· odczynniki do hybrydyzacji i bufory płuczące
· COT DNA ludzkie
· Zestaw odczynników do PCR z dNTP i polimerazą o wysokiej czułości
· Master Mix SYBR Green do LightCycler 480
· Woda bez nukleaz do sekwencjonowania
36 | Zestaw do sekwencjonowania w kierunku diagnostyki białaczek | Zestaw zawiera oligonukleotydowe Primery do PCR do użycia w celu amplifikacji regionów kodujących przynajmniej następujące geny: TET2, mCBL i KRAS.
Odczynnik równoważny z GS GType TET2/CBL/KRAS Primer Set firmy Roche.
Zestaw dedykowany do aparatu GS Junior 454.
Termin ważności: 12 miesięcy
37 | Blok wymienny do probówek 2,0 ml | Blok dedykowany do aparatu Thermomixer Comfort f-my Eppendorf
Dostosowany do probówek 2,0 ml x 24
Zestaw zawiera: blok, Iso Therm Rack, wkład chłodzący Iso Therm 0°C
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 6
........................................................................ | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [10 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 6 - Zestawy do diagnostyki genetycznej
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Zestaw do ilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2; 48 testów | 1 | op.
2 | Zestaw do ilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2; 96 testów | 1 | op.
3 | Zestaw do jakościowego i półilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2; 48 testów | 1 | op.
4 | Zestaw do jakościowego i półilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2; 96 testów | 1 | op.
5 | Zestaw standardów do oznaczania translokacji genu BCR-ABL p190 (transkrypt m-bcr); 12 testów | 2 | op.
6 | Zestaw standardów do oznaczania translokacji genu BCR-ABL p210 (transkrypt M-bcr); 12 testów | 2 | op.
7 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p210 metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
8 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p210 metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
9 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p190 metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
10 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p190 metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
11 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
12 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
13 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR; 4x60ul WT1 i 4x 60ul ABL | 2 | op.
14 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania inwersji (16)(p13;q22) (CBFB-MYH11 typ A transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
15 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania inwersji (16)(p13;q22) (CBFB-MYH11 typ A transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
16 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(8;21)(q22;q22) (AML1-ETO transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
17 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(8;21)(q22;q22) (AML1-ETO transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
18 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA bcr3 transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 48 testów | 1 | op.
19 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA bcr3 transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR; 96 testów | 1 | op.
20 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania fuzji genów PML-RARA bcr1 metodą Real-Time PCR; 4x60ul PML-RARA bcr1 i 4x 60ul ABL | 2 | op.
21 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania fuzji genów PML-RARA bcr3 metodą Real-Time PCR; 4x60ul PML-RARA bcr3 i 4x 60ul ABL | 2 | op.
22 | Zestaw do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2; 25 testów | 2 | op.
23 | Zestaw do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2; 50 testów | 2 | op.
24 | RNA referencyjne do wykrywania i ilościowego oznaczania transkryptu p210 w genie BCR-ABL | 2 | op.
25 | Zestaw do jednoczesnego wykrywania mutacji w genie kodującym czynnik II, czynnik V, MTHFR i PAI-1; 20 testów | 1 | op.
26 | Zestaw do jednoczesnego wykrywania mutacji w genie kodującym czynnik II, czynnik V, MTHFR; 20 testów | 1 | op.
27 | Test do analizy chimeryzmu poprzeszczepowego metodą STR-VNTR; 25 testów | 1 | op.
28 | Test do analizy chimeryzmu poprzeszczepowego metodą STR-VNTR; 50 testów | 1 | op.
29 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRI); 25 testów | 1 | op.
30 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRI); 50 testów | 1 | op.
31 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRII); 25 testów | 1 | op.
32 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRII); 50 testów | 1 | op.
33 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRIII); 25 testów | 1 | op.
34 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRIII); 50 testów | 1 | op.
35 | Zestaw do oznaczania klonalności w regionie V-J genu dla receptora TCR łańcucha gamma; 25 testów | 1 | op.
36 | Zestaw do oznaczania klonalności w regionie V-J genu dla receptora TCR łańcucha gamma; 50 testów | 1 | op.
37 | Zestaw do wykrywania genu BCL-1; 25 testów | 1 | op.
38 | Zestaw do wykrywania genu BCL-1; 50 testów | 1 | op.
39 | Zestaw do wykrywania genu BCL-2; 25 testów | 1 | op.
40 | Zestaw do wykrywania genu BCL-2; 50 testów | 1 | op.
[7 empty] | SUMA |  |  |  | X
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. 6 - zmiana
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA - zmiana
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 6 - Zestawy do diagnostyki genetycznej
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Zestaw do ilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2 | Liczba testów w zestawie: 48
Materiał do testu: DNA wyizolowane z krwi pełnej, leukocytów lub granulocytów;
Pozytywna kontrola: plazmid DNA
Objętość reakcji 25µl;
Czułość diagnostyczna: 100%
Specyficzność diagnostyczna: 100%
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 0,1% JAK2 V617F alleli;
Zakres amplifikowanego DNA: 30-250ng/reakcję.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
2 | Zestaw do ilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2 | Liczba testów w zestawie: 96
Materiał do testu: DNA wyizolowane z krwi pełnej, leukocytów lub granulocytów;
Pozytywna kontrola: plazmid DNA
Objętość reakcji 25µl;
Czułość diagnostyczna: 100%
Specyficzność diagnostyczna: 100%
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 0,1% JAK2 V617F alleli;
Zakres amplifikowanego DNA: 30-250ng/reakcję.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
3 | Zestaw do jakościowego i półilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2 | Liczba testów w zestawie: 48
Test do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2 – badanie jakościowe i półilościowe
Materiał do testu: DNA wyizolowane z krwi pełnej, leukocytów lub granulocytów;
Pozytywne kontrole: roztwory zawierające plazmid DNA odpowiadające: 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, 2% i 0% alleli JAK2 V617F.
Objętość reakcji 25µl
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Czułość diagnostyczna: 100%
Specyficzność diagnostyczna: 100%
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 1% JAK2 V617F alleli;
Punkt odcięcia: 2% alleli JAK2 V617F alleli
Zakres amplifikowanego DNA: 30-250ng/reakcję.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
4 | Zestaw do jakościowego i półilościowego oznaczania mutacji V617F w genie JAK2 | Liczba testów w zestawie: 96
Test do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2 – badanie jakościowe i półilościowe
Materiał do testu: DNA wyizolowane z krwi pełnej, leukocytów lub granulocytów;
Pozytywna kontrola: roztwory zawierające plazmid DNA odpowiadający 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, 2% i 0% alleli JAK2 V617F.
Objętość reakcji 25µl;
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Czułość diagnostyczna: 100%
Specyficzność diagnostyczna: 100%
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 1% JAK2 V617F alleli;
Punkt odcięcia: 2% alleli JAK2 V617F alleli
Zakres amplifikowanego DNA: 30-250ng/reakcję.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
5 | Zestaw standardów do oznaczania translokacji genu BCR-ABL p190 (transkrypt m-bcr) | Liczba testów możliwa do wykonania: 12 testów
BCR-ABL p190 krzywa standardowa: 102 do 105 kopii/reakcję
Stężenia:
Standard 1= 20 BCR-ABL p190 kopii/µl
Standard 2= 200 BCR-ABL p190 kopii/µl
Standard 3= 2000 BCR-ABL p190 kopii/µl
Standard 4= 20000 BCR-ABL p190 kopii/µl
ABL krzywa standardowa: 102 do 105 kopii/reakcję
Stężenia:
Standard 1= 20 ABL kopii/µl
Standard 2= 200 ABL kopii/µl
Standard 3= 2000 ABL kopii/µl
Standard 4= 20000 ABL kopii/µl
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy (gdy przechowywany w temp. -30st. C do -20st. C)
6 | Zestaw standardów do oznaczania translokacji genu BCR-ABL p210 (transkrypt M-bcr) | Liczba testów możliwa do wykonania: 12 testów
BCR-ABL p210 krzywa standardowa: 102 do 105 kopii/reakcję
Stężenia:
Standard 1= 20 BCR-ABL p210 kopii/µl
Standard 2= 200 BCR-ABL p210 kopii/µl
Standard 3= 2000 BCR-ABL p210 kopii/µl
Standard 4= 20000 BCR-ABL p210 kopii/µl
ABL krzywa standardowa: 102 do 105 kopii/reakcję
Stężenia:
Standard 1= 20 ABL kopii/µl
Standard 2= 200 ABL kopii/µl
Standard 3= 2000 ABL kopii/µl
Standard 4= 20000 ABL kopii/µl
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy (gdy przechowywany w temp. -30st. C do -20st. C)
7 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p210 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt fuzji genu BCR-ABL i gen ABL;
Kontrola Wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
8 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p210 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt fuzji genu BCR-ABL i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
9 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p190 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt fuzji genu BCR-ABL i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
10 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(9;22)(q34;q11) wariantu p190 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt fuzji genu BCR-ABL i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
11 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: gen WT1(exon 1-2) i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 10 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
10-106 kopii/reakcję (WT1) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 97%;
Dokładność: 98,4%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
12 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: gen WT1(exon 1-2) i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 10 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
10-106 kopii/reakcję (WT1) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 97%;
Dokładność: 98,4%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
13 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania ekspresji genu WT1 metodą Real-Time PCR; 4x60ul WT1 i 4x 60ul ABL | Opakowanie zawiera: 4x60µl WT1 i 4x 60µl ABL standardów
Opakowanie wystarczy na 12 reakcji.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
14 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania inwersji (16)(p13;q22) (CBFB-MYH11 typ A transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego CBFB-MYH11 i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej): 5-106 kopii/reakcję (INV16) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 97%;
Dokładność: 98,4%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
15 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania inwersji (16)(p13;q22) (CBFB-MYH11 typ A transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego CBFB-MYH11 i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
5-106 kopii/reakcję (INV16) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 97%;
Dokładność: 98,4%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
16 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(8;21)(q22;q22) (AML1-ETO transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego AML1-ETO i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
5-106 kopii/reakcję (AML1-ETO) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 97,37%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 98,33%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
17 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(8;21)(q22;q22) (AML1-ETO transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego AML1-ETO i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 96% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
5-106 kopii/reakcję (AML1-ETO) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 97,37%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 98,33%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
18 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA bcr3 transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 48 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego PML-RARa bcr3 i gen ABL;
Kontrola Wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
5-106 kopii/reakcję (PML-RARa bcr3) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
19 | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczania translokacji t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA bcr3 transkrypt fuzyjny) metodą Real-Time PCR | Liczba testów: 96 testów
Materiał do testu: cDNA
Test przeznaczony do metody Real-Time PCR
Amplifikowany region: transkrypt genu fuzyjnego PML-RARa bcr3 i gen ABL;
Kontrola wewnętrzna: amplifikacja genu ABL;
Objętość reakcji: 25µl
Specyficzność analityczna: brak niespecyficznego parowania primerów z matrycą, brak reakcji krzyżowych;
Czułość analityczna (próg wykrywalności): 5 kopii/reakcję (wśród 100% próbek pozytywnych wykrytych jako pozytywne);
Czułość analityczna (zakres krzywej):
5-106 kopii/reakcję (PML-RARa bcr3) i 10-105 kopii/reakcję (ABL)
Dokładność diagnostyczna: 100%;
Czułość diagnostyczna: 100%;
Dokładność: 100%
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
20 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania fuzji genów PML-RARA bcr1 metodą Real-Time PCR; 4x60ul PML-RARA bcr1 i 4x 60ul ABL | Zestaw zawiera: 4x60ul PML-RARA bcr1 i 4x 60ul ABL standardów
Opakowanie wystarczy na 12 reakcji.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
21 | Zestaw standardów wykrywania i ilościowego oznaczania fuzji genów PML-RARA bcr3 metodą Real-Time PCR; 4x60ul PML-RARA bcr3 i 4x 60ul ABL | Zestaw zawiera: 4x60ul PML-RARA bcr3 i 4x 60ul ABL standardów
Opakowanie wystarczy na 12 reakcji.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności: minimum 6 miesięcy
22 | Zestaw do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2 | Zestaw do oznaczania wariantu genetycznego V617F w genie Jak-2
Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA wyizolowane z krwi obwodowej, szpiku kostnego, lub granulocytów.
Amplifikowane rejony: egzon 14 genu kinazy Janus 2 (chromosom 9)
Amplifikacja: multiplex PCR ARMS (Amplification Refractory Mutation System) w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: 100% allele V617F (MUT kontrola pozytywna) i 100% alleli typu dzikiego (WT kontrola pozytywna)
Kontrola wewnętrzna: gen kinazy Janus 2
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Czułość: metoda może wykrywać 1 JAK-2 V617F allel w 100 JAK-2 allelach typu dzikiego
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
23 | Zestaw do wykrywania mutacji V617F w genie JAK2 | Zestaw do oznaczania wariantu genetycznego V617F w genie Jak-2
Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA wyizolowane z krwi obwodowej, szpiku kostnego, lub granulocytów.
Amplifikowane rejony: egzon 14 genu kinazy Janus 2 (chromosom 9)
Amplifikacja: multiplex PCR ARMS (Amplification Refractory Mutation System) w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: 100% allele V617F (MUT kontrola pozytywna) i 100% alleli typu dzikiego (WT kontrola pozytywna)
Kontrola wewnętrzna: gen kinazy Janus 2
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Czułość: metoda może wykrywać 1 JAK-2 V617F allel w 100 JAK-2 allelach typu dzikiego
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
24 | RNA referencyjne do wykrywania i ilościowego oznaczania transkryptu p210 w genie BCR-ABL | Zestaw zawiera różne mieszaniny całkowitego RNA z linii komórkowej posiadającej translokację BCR-ABL t (09;22) p210 b3a2 i z linii komórkowej, która nie posiada tej translokacji.
Stężenia translokacji BCR-ABL i objętości mieszanin referencyjnych:
Stężenie ≈ 10 % BCR-ABL p210, 15 μl
Stężenie ≈ 1 % BCR-ABL p210, 15 μl
Stężenie ≈ 0.1 % BCR-ABL p210, 15 μl
Stężenie ≈ 0.01 % BCR-ABL p210, 15 μl
Liczba badań: wykonanie 6 odwrotnych transkrypcji, używając 2,5 ul (odpowiadającej 1 ug RNA) każdej z mieszanin referencyjnych.
Roztwory mieszanin gotowe do użycia.
Każda z mieszanin referencyjnych może być bezpośrednio stosowana w reakcji odwrotnej transkrypcji oraz amplifikacji cDNA.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
Temperatura przechowywania nie niższa niż -76°C
25 | Zestaw do jednoczesnego wykrywania mutacji w genie kodującym czynnik II, czynnik V, MTHFR i PAI-1 | Liczba testów: 20
Materiał wyjściowy: DNA
Gotowe do użycia premiksy w pojedynczej dawce
Wykrywane mutacje:
• Factor II: G20210A (Prothrombin)
• Factor V: G1691A (Factor V Leiden), H1299R (haplotyp HR2)
• MTHFR: C677T, A1298C, PAI-1, 4G/5G
Dokładność: 100%.
Czas wykonania około 1 godzina 20 minut
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
26 | Zestaw do jednoczesnego wykrywania mutacji w genie kodującym czynnik II, czynnik V, MTHFR | Liczba testów: 20
Materiał wyjściowy: DNA
Gotowe do użycia premiksy w pojedynczej dawce
Wykrywane mutacje:
• Factor II: G20210A (Prothrombine)
• Factor V: G1691A (Leiden Factor V)
• MTHFR: C677T, A1298C
Dokładność: 100%.
Czas wykonania około 75 minut
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
27 | Test do analizy chimeryzmu poprzeszczepowego metodą STR-VNTR | Zestaw do monitorowania wszczepienia w przeszczepie szpiku kostnego
Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA pochodzący z krwi obwodowej.
Rejony amplifikowane:
STR: Hum AR A(Xcenq13), Hum TH01(11p15.5), SE33(6),
VNTR: vWF2(12), D1S80(1p), YNZ22(17p13.3), vWF1(12), 3’-HVR(16p13.3)
Wizualizacja na żelu agarozowym.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
28 | Test do analizy chimeryzmu poprzeszczepowego metodą STR-VNTR | Zestaw do monitorowania wszczepienia w przeszczepie szpiku kostnego
Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA pochodzący z krwi obwodowej oraz krwi z rdzenia przedłużonego
Rejony amplifikowane:
STR: Hum AR A(Xcenq13), Hum TH01(11p15.5), SE33(6),
VNTR: vWF2(12), D1S80(1p), YNZ22(17p13.3), vWF1(12), 3’-HVR(16p13.3)
Wizualizacja na żelu agarozowym.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
29 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRI) | Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: wyizolowane DNA z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki.
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (H) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Wizualizacja: elektroforeza w żelu agarozowym.
Czułość: można wykryć monoklonalną populację na tle poliklonalnej populacji limfocytów B gdy występuje w ilości ≥ 1%.
Dzięki połączonej analizie regionów CDR I CDRII i CDRIII można zidentyfikować od 80% do 96% B chłoniaków w zależności od patologii.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
30 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRI) | Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: wyizolowane DNA z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki.
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (H) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Wizualizacja: elektroforeza w żelu agarozowym.
Czułość: można wykryć monoklonalną populację na tle poliklonalnej populacji limfocytów B gdy występuje w ilości ≥ 1%.
Dzięki połączonej analizie regionów CDR I CDRII i CDRIII można zidentyfikować od 80% do 96% B chłoniaków w zależności od patologii.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
31 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRII) | Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (HCDRII) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: semi-nested PCR w pojedynczej dawce, gotowe do użycia premiksy.
Kontrole pozytywne: monoklonalne CDR DNA II.
Wizualizacja: elektroforeza w żelu agarozowym.
Czułość: metoda pozwala zidentyfikować monoklonalną populację, gdy jest obecna w następującym składzie procentowym:
· 5% z mieszanki nie limfoblastycznego DNA;
· 10% mieszanki DNA z limfocytów z krwi obwodowej
· 15-20% mieszanki DNA z tkanek z hiperplazją pęcherzykową.
Z łącznej analizy CDRII i CDRIII identyfikowane jest do 90% chłoniaków.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA lub z kwasami nukleinowymi mikroorganizmów patogennych.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
32 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRII) | Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (HCDRII) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: semi-nested PCR w pojedynczej dawce, gotowe do użycia premiksy.
Kontrole pozytywne: monoklonalne CDR DNA II.
Wizualizacja: elektroforeza w żelu agarozowym.
Czułość: metoda pozwala zidentyfikować monoklonalną populację, gdy jest obecna w następującym składzie procentowym:
· 5% z mieszanki nie limfoblastycznego DNA;
· 10% mieszanki DNA z limfocytów z krwi obwodowej
· 15-20% mieszanki DNA z tkanek z hiperplazją pęcherzykową.
Z łącznej analizy CDRII i CDRIII identyfikowane jest do 90% chłoniaków.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA lub z kwasami nukleinowymi mikroorganizmów patogennych.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
33 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRIII) | Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (HCDRIII) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: semi-nested PCR w pojedynczej dawce, gotowe do użycia premiksy.
Kontrole pozytywne: monoklonalne CDR DNA III.
Wizualizacja: elektroforeza w 3% żelu agarozowym.
Czułość: metoda pozwala zidentyfikować monoklonalną populację, gdy jest obecna w następującym składzie procentowym:
· 5% z mieszanki nie limfoblastycznego DNA;
· 10% mieszanki DNA z limfocytów z krwi obwodowej
· 15-20% mieszanki DNA z tkanek z hiperplazją pęcherzykową.
Z łącznej analizy CDRII i CDRIII identyfikowane jest do 90% chłoniaków.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
34 | Zestaw do oznaczania klonalności łańcuchów ciężkich immunoglobulin (CDRIII) | Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: zmienny (V), hiper-zmienny (HCDRIII) i rejon łączenia (J).
Amplifikacja: semi-nested PCR w pojedynczej dawce, gotowe do użycia premiksy.
Kontrole pozytywne: monoklonalne CDR DNA III.
Wizualizacja: elektroforeza w 3% żelu agarozowym.
Czułość: metoda pozwala zidentyfikować monoklonalną populację, gdy jest obecna w następującym składzie procentowym:
· 5% z mieszanki nie limfoblastycznego DNA;
· 10% mieszanki DNA z limfocytów z krwi obwodowej
· 15-20% mieszanki DNA z tkanek z hiperplazją pęcherzykową.
Z łącznej analizy CDRII i CDRIII identyfikowane jest do 90% chłoniaków.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
35 | Zestaw do oznaczania klonalności w regionie V-J genu dla receptora TCR łańcucha gamma | Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Ekstrakcja: szybka na kolumnach
Kontrole pozytywne: DNA odpowiadający monoklonalnej populacji limfocytów T
Kontrola negatywna: DNA odpowiadający poliklonalnej populacji limfocytów T
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: test może wykryć DNA monoklonalnej populacji limfocytów T do:
• 1% monoklonalnej populacji limfocytów T na tle poliklonalnej populacji limfocytów B
• 3% monoklonalnej populacji limfocytów T na tle poliklonalnych limfocytów T
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
36 | Zestaw do oznaczania klonalności w regionie V-J genu dla receptora TCR łańcucha gamma | Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Ekstrakcja: szybka na kolumnach
Kontrole pozytywne: DNA odpowiadający monoklonalnej populacji limfocytów T
Kontrola negatywna: DNA odpowiadający poliklonalnej populacji limfocytów T
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: test może wykryć DNA monoklonalnej populacji limfocytów T do:
• 1% monoklonalnej populacji limfocytów T na tle poliklonalnej populacji limfocytów B
• 3% monoklonalnej populacji limfocytów T na tle poliklonalnych limfocytów T
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
37 | Zestaw do wykrywania genu BCL-1 | Zestaw do wykrywania translokacji t(11;14) (q13; q32) w genie bcl-1
Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: Major Translocation Cluster (MTC).
Amplifikacja: nested PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: dla MTC i translokacji B-globiny
Kontrola wewnętrzne: Amplifikacja genu B-globiny
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: metoda może wykryć 5 kopii DNA.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
38 | Zestaw do wykrywania genu BCL-1 | Zestaw do wykrywania translokacji t(11;14) (q13; q32) w genie bcl-1
Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Amplifikowany rejon DNA: Major Translocation Cluster (MTC).
Amplifikacja: nested PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: dla MTC i translokacji B-globiny
Kontrola wewnętrzne: Amplifikacja genu B-globiny
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: metoda może wykryć 5 kopii DNA.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
39 | Zestaw do wykrywania genu BCL-2 | Kompletny system do określania translokacji t(14;18) (q32;q21) w genie bcl-2.
Liczba testów: 25
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Ekstrakcja: (tylko w zakresie 04-28⁰C), szybka ekstrakcja na kolumnach
Amplifikowany rejon DNA: Major Breakpoint Region (MBR) oraz minor luster region (mcr).
Amplifikacja: nested PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: dla translokacji z punktami złamań MBR i mcr.
Kontrola wewnętrzne: PCR dla genu B-globiny
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: metoda wykrywa pojedyńczą kopię DNA.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
40 | Zestaw do wykrywania genu BCL-2 | Kompletny system do określania translokacji t(14;18) (q32;q21) w genie bcl-2.
Liczba testów: 50
Materiał wyjściowy: DNA (z krwi obwodowej, szpik kostny, świeże, mrożone lub utrwalone w formalinie tkanki).
Ekstrakcja: (tylko w zakresie 04-28⁰C), szybka ekstrakcja na kolumnach
Amplifikowany rejon DNA: Major Breakpoint Region (MBR) oraz minor luster region (mcr).
Amplifikacja: nested PCR w pojedynczej dawce w gotowych do użycia probówkach.
Kontrole pozytywne: dla translokacji z punktami złamań MBR i mcr.
Kontrola wewnętrzne: PCR dla genu B-globiny
Wizualizacja: na żelu agarozowym
Wrażliwość: metoda wykrywa pojedyńczą kopię DNA.
Swoistość: wyrównanie starterów porównywane z najbardziej popularnymi bankami danych wykazuje brak nieswoistego parowania. Nie wykazano reakcji krzyżowych w genomowym DNA.
Test posiada certyfikat IVD.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 7
........................................................................ | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 7 - Akcesoria do PCR Real Time
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Płytki do PCR do Light Cycler 96 | 4 | op.
2 | Folia optyczna do płytek | 1 | op.
3 | Probówki cienkościenne do PCR | 1 | op.
4 | Stelaż do probówek do aparatu Lightcycler 96 | 1 | szt.
[7 empty] | SUMA |  |  |  | X
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. 7
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 7 - Akcesoria do PCR Real Time
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Płytki do PCR do Light Cycler 96 | Płytki dedykowane do Light Cycler 96 o niskim profilu
Tworzywo niskowiążące białko
Wolne od DNA, RNA, DNaz, RNaz, i pirogenów
Autoklawowalna
Opakowanie: 25 sztuk (5 worków po 5 płytek)
2 | Folia optyczna do płytek | Folia optyczna o formacie pasującym do wszystkich rodzajów Płytek SBS
Wysoka przezroczystość
Możliwość przycinania pod wymiar
Opakowanie: 100 sztuk
3 | Probówki cienkościenne do PCR | Probówki cienkościenne o normalnym profilu, pasujące do aparatu Rotor Gene Q oraz większości termocyklerów
Pojemność 0,2 ml
Wolne od DNA, RNA, DNaz, RNaz, i pirogenów
Przezroczysta z wieczkiem optycznym
Opakowanie: 1000 sztuk
4 | Stelaż do probówek do aparatu Lightcycler 96 | Ramka stabilizująca płytkę i stripy dedykowana do aparatu Light Cycler 96
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 8
........................................................................ | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [10 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 8 - Zestawy do oznaczania przeciwciał metodą immunofluorescencji i ELISA oraz różnicowania przeciwciał przeciwjądrowych metodą DOTBLOT
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciwsercowych, substrat: mięsień sercowy/szkieletowy małpy, 3oz/szkiełko | 60 | oz.
2 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciw PLA2R, substrat: transferowane komórki HEK293, 3oz/szkiełko | 60 | oz.
3 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciw cytrulinowanemu białku Sa metodą ELISA. | 288 | oz.
4 | Zestawy do diagnostyki ANCA metodą ELISA | 48 | oz.
5 | Zestawy do diagnostyki MPO, PR3 metodą DOTBLOT | 48 | oz.
6 | Zestawy do oznaczania przeciwciał anty-ENA: RNPA, RNPC, RNP70, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, histony, rybosomalne białko P, centromery, PM-Scl, dsDNA metodą DOTBLOT. | 1600 | oz.
[8 empty] | SUMA |  |  |  | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. 8
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 8 - Zestawy do oznaczania przeciwciał metodą immunofluorescencji i ELISA oraz różnicowania przeciwciał przeciwjądrowych metodą DOTBLOT
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciwsercowych, substrat: mięsień sercowy/szkieletowy małpy, 3oz/szkiełko | Zestaw zawiera komplet gotowych do użycia odczynników potrzebnych do oznaczenia (bufor PBS z Tween, przeciwciała sprzężone z FITC, kontrole pozytywną i negatywną) oraz szkiełka nakrywkowe.
Substraty w jednym okienku reakcyjnym.
Inkubacja w warunkach pokojowych na płytce reakcyjnej
Warunki przechowywania (od +4°C do +10°C).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciw PLA2R, substrat: transferowane komórki HEK293, 3oz/szkiełko | Zestaw zawiera komplet gotowych do użycia odczynników potrzebnych do oznaczenia (bufor PBS z Tween, przeciwciała sprzężone z FITC, kontrole pozytywną i negatywną) oraz szkiełka nakrywkowe.
Jedno okienko reakcyjne zawiera komórki HEK293 transfekowane ludzką rekombinowaną izoformą 1 PLAR2R oraz rozmaz komórek nietransfekowanych
Inkubacja w warunkach pokojowych na płytce reakcyjnej
Warunki przechowywania ( od +4°C do +10°C ).
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciw cytrulinowanemu białku Sa metodą ELISA. | Test ilościowy.
Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia).
Antygen: cytrulinowane białko Sa ( 48 studzienek z 96 ) i niecytrulinowane białko Sa (Blank) ( 48 studzienek z 96 ).
Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia.
Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami.
Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
Odczyt przy długości fali 450nm.
Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Zestaw do diagnostyki ANCA metodą ELISA | Test półilościowy.
Profil dla jednego pacjenta na jednym stripie 8 dołkowym (: 6 antygenów i 2 kontrole).
Antygeny wymagane: mieloproksydaza, proteinaza 3 (antygen ludzki natywny i rekombinowany)
Antygeny sugerowane: laktoferyna, elastaza, katepsyna G.
1 kalibrator cut-off (gotowy do użycia).
Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi stripami (8 dołkowe).
Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
Odczyt przy długości fali 450nm.
Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Zestaw do diagnostyki MPO, PR3 metodą DOTBLOT | Testy paskowe.
Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy,
Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii,
Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: mieloperoksydaza, peroksydaza3,
Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia,
Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
Warunki przechowywania: w przedziale od +2°C do +10°C,
Termin ważności minimum 6 miesięcy,
Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku.
Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem.
6 | Zestawy do oznaczania przeciwciał anty-ENA: RNPA, RNPC, RNP70, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, histony, rybosomalne białko P, centromery, PM-Scl, dsDNA metodą DOTBLOT. | Testy paskowe.
Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii
Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: RNPA, RNPC, RNP70, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, histony, rybosomalne białko P, centromery, PM-Scl, dsDNA.
Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia,
Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
Warunki przechowywania: w przedziale od +2°C do +10°C,
Termin ważności minimum 6 miesięcy,
Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku.
Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 9
........................................................................ | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 9 - Polimeraza, zestawy do izolacji DNA i RNA oraz zestawy do PCR
Lp. | Asortyment | Ilości | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Polimeraza Taq | 2 | op.
2 | Zestaw odczynników do reakcji PCR z krwi | 1 | op.
3 | Zestaw do reakcji PCR z polimerazą Taq | 1 | op.
4 | Zestaw do Real-Time PCR | 1 | op.
5 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | 1 | op.
6 | Wzorzec DNA 50-500 par zasad | 1 | op.
7 | Wzorzec DNA 100-1000 par zasad | 1 | op.
8 | Agaroza | 1 | op.
9 | Woda wolna od RNaz | 5 | op.
10 | Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych | 2 | op.
11 | Zestaw do oczyszczania DNA z tkanek ludzkich i zwierzęcych | 2 | op.
12 | Zestaw do szybkiej izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej | 2 | op.
13 | Zestaw do izolacji całkowitego RNA ze świeżej krwi ludzkiej | 2 | op.
14 | Zestaw do izolacji totalnego RNA | 2 | op.
15 | Zestaw do izolacji RNA z krwi świeżej lub mrożonej | 2 | op.
[8 empty] | SUMA |  |  |  | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag.pak.9
........................................................................ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  |  |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 9 - Polimeraza, zestawy do izolacji DNA i RNA oraz zestawy do PCR
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Polimeraza Taq | Pojemność: 5000 U
Enzym katalizuje reakcję replikacji DNA w temperaturze 74°C.
Czas jego półtrwania wynosi 40 min. w temperaturze 95°C.
Enzym katalizuje reakcję polimeryzacji nukleotydów w kierunku 5´→3´ w obecności jonów magnezowych.
Posiada aktywność 5´→3´ egzonukleazy.
Nie posiada aktywności 3´→5´ egzonukleazy.
Dodaje A na końcach 3'.
Zastosowanie: do przeprowadzania wszystkich reakcji amplifikacji DNA metodą PCR w wysokich temperaturach. Umożliwia otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 10 kbp.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Zestaw odczynników do reakcji PCR z krwi | Liczba testów: 100
Materiał do izolacji:
· krew pełna przechowywana w temp. od -20⁰C do +4⁰C
· suchy pelet komórkowy
· suche plamy krwi.
Zestaw umożliwia uzyskanie produktu o wielkości 4kbp w reakcji PCR.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Zestaw do reakcji PCR z polimerazą Taq | Liczba reakcji: 200
Zestaw zawiera:
· TaqPCR MasterMix (2x)
· Water, nuclease-free
· 10 x Color Load
Zestaw gotowy do użycia.
Enzym katalizuje reakcję replikacji DNA w temperaturze 74°C.
Czas jego półtrwania wynosi 40 min. w temperaturze 95°C.
Enzym katalizuje reakcję polimeryzacji nukleotydów w kierunku 5´→3´ w obecności jonów magnezowych.
Posiada aktywność 5´→3´ egzonukleazy.
Nie posiada aktywności 3´→5´ egzonukleazy.
Dodaje A na końcach 3'.
Zastosowanie: do przeprowadzania wszystkich reakcji amplifikacji DNA metodą PCR w wysokich temperaturach. Umożliwia otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 10 kbp.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Zestaw do Real-Time PCR | Liczba reakcji: 200
Master Mix (2x) uniwersalny do ilościowej reakcji real-time PCR i dwu etapowej real-time RT-PCR
Pasuje do większości aparatów real-time PCR dostępnych na rynku.
Master mix zawiera:
Taq DNA Polimerazę,
bufor reakcyjny,
dNTPy (dTTP są częściowo zastąpione przez dUTP)
SYBR Green I barwnik.
Polimeraza aktywuje się w procesie wstępnej denaturacji w temp. 95°C przez przynajmniej 2 min.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | Liczba reakcji: 100
Materiał wyjściowy: RNA (najmniejsza ilość RNA do przepisania to 1pg)
Zastosowanie: do amplifikacji całych genów do klonowania i sekwencjonowania.
Synteza cDNA w szerokim zakresie temperatur od 35⁰C do 55⁰C.
Zawartość zestawu:
· dART odwrotna transkryptaza
· inhibitor rybonukleaz
· 5x stężony bufor
· mix dNTP każdy w stężeniu 5mM
DTT[100mM]
· woda wolna od RNaz
Oligo (dT)20
Random heksamery
RNaze H (E.coli)
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
6 | Wzorzec DNA 50-500 par zasad | Wystarcza na 100 ścieżek.
Zestaw zawiera obciążnik do elektroforezy.
Zawiera 5 wzorcowych ciężarów DNA od 50 do 500 bp.
Prążek w elektroforezie odpowiadający ciężarowi 250bp jest 3 razy jaśniejszy niż pozostałe prążki.
Wzorzec gotowy do użycia.
Termin ważności minimum 6 miesięcy
7 | Wzorzec DNA 100-1000 par zasad | Objętość opakowania: 250µg
Zestaw zawiera obciążnik do elektroforezy.
Zawiera 10 wzorcowych ciężarów DNA: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 bp.
Prążek w elektroforezie odpowiadający ciężarowi 500bp jest 3 razy jaśniejszy niż pozostałe prążki.
Wzorzec gotowy do użycia.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
8 | Agaroza | Opakowanie: 500g
Czystość molekularna.
Zastosowanie: elektroforeza produktów PCR.
Posiada certyfikat reakcji.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
9 | Woda wolna od RNaz | Opakowanie: 5 x 5ml
Czystość molekularna.
Zastosowanie: do biologii molekularnej.
Traktowana DEPC.
Przechowywać w temp. 2-8⁰C.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
10 | Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych | Liczba reakcji: 50
Zastosowanie: szybkie oczyszczenie liniowych lub kolistych cząsteczek DNA o wielkości od ok. 100 bp do ponad 10 kbp, rozdzielanych na TAE- lub TBE-żelu agarozowym.
Użyte złoże jest zaprojektowane pod kątem skutecznego usuwania inhibitorów restrykcji i ligacji DNA.
Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną.
Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku.
Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
11 | Zestaw do oczyszczania DNA z tkanek ludzkich i zwierzęcych | Liczba reakcji: 50
Zastosowanie: do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z różnorodnych tkanek i płynów biologicznych.
Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną.
Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku.
Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
12 | Zestaw do szybkiej izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej | Liczba reakcji: 50
Zastosowanie: do szybkiej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej i mrożonej, osocza, surowicy i innych płynów biologicznych.
Zestaw umożliwia także izolację wirusowego DNA z próbek krwi.
Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną.
Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku.
Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
13 | Zestaw do izolacji całkowitego RNA ze świeżej krwi ludzkiej | Liczba reakcji: 25
Zastosowanie: do szybkiej izolacji całkowitego RNA ze świeżej krwi ludzkiej.
Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą redestylowaną, wolną od RNaz.
Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg RNA o długości powyżej 200 nt.
Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku.
Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
14 | Zestaw do izolacji totalnego RNA | Liczba reakcji: 25
Zastosowanie: do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego RNA, pochodzącego z różnorodnych źródeł m.in.: tkanek zwierząt i ludzi, roślin, grzybów, hodowli tkankowych, bakterii oraz drożdży.
Elucję oczyszczonego RNA wykonuje się wodą destylowaną, wolną od RNaz.
Maksymalna wydajność procesu to ok. 100 µg RNA o długości powyżej 200 nt.
Oczyszczony preparat RNA nadaje się do bezpośredniego użytku.
Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
15 | Zestaw do izolacji RNA z krwi świeżej lub mrożonej | Produkt równoważny z GeneMATRIX Universal Blood RNA Purification Kit firmy Eurx.
Opakowanie: 25 testów
Materiał do izolacji: ludzka krew pełna świeża lub mrożona
W zestawie:
· bufor stabilizujący RNA i chroniący przed działaniem RNaz,
· kolumny z filtrami
· wymagany zestaw buforów.
Brak konieczności stosowania DNAzy.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 10
........................................................................ | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 10 - Zestawy do identyfikacji transkrypów BCR/ABL (PCR)
Lp. | Asortyment | Ilości | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Zestaw do identyfikacji transkrypów BCR/ABL (PCR) | 2 | op.
[6 empty] | SUMA | [5 empty] | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak. nr 10
........................................................................ |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  |  |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 10 - Zestawy do identyfikacji transkrypów BCR/ABL (PCR)
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Zestaw do identyfikacji transkrypów BCR/ABL (PCR) | Gotowy do użycia zestaw techniką PCR.
Wizualizacja w żelu agarozowym.
Materiał wyjściowy: krew lub szpik.
Matryca: cDNA
Wykrywa 8 transkryptów: b2a2, b3a2, e1a2, c3a2, b1a1, b3a3, b2a3, e1a3.
Zawartość zestawu:
- 5x BCR/ABL Mix Primerów (100 µl) – pary primerów do wykrywania fuzji genów BCR/ABL, para primerów do kontroli wewnętrznej;
- 2x Multiplex Master Mix (250 µl) – zawiera DNA polimerazę, bufor zawierający dNTPy (dATP, DTP, DTP, dTTP);
- MgCl2 i stabilizatory reakcji.
- roztwór 8-MOP (75 µl ) – system zapobiegający kontaminacji carry-over;
- marker BCR/ABL (25 µl) – marker wielkości amplikonów – do oszacowania wielkości produktów PCR na żelu agarozowym;
- BCR/ABL kontrola pozytywna – mix klonów wewnętrznych kontroli BCR/ABL (b2a2, e1a2).
Opakowanie: Wystarcza na 25 reakcji.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 11
........................................................................ | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [10 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 11 - Odczynniki , zestawy odczynników oraz akcesoria do metod molekularnych
Lp. | Asortyment | Ilość | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | 2 | op.
2 | Master Mix do Real-Time PCR z sondą | 20 | op.
3 | Polimeraza DNA hot start | 10 | op.
4 | Inhibitor RNaz | 5 | op.
5 | Woda DEPC | 10 | op.
6 | Zestaw do izolacji RNA z tkanek | 1 | op.
7 | Zestaw do oczyszczania i zagęszczania kwasów nukleinowych | 1 | op.
8 | Odczynnik do izolacji RNA zmodyfikowaną metodą Chomczyńskiego | 3 | op.
9 | Wzmacniacz PCR do trudnych matryc | 2 | op.
10 | Master Mix do Real-Time PCR, SybrGreen | 2 | op.
11 | PCR Master Mix z polimerazą DNA i czerwonym barwnikiem | 2 | op.
12 | PCR Master Mix z polimerazą MyFi | 2 | op.
13 | PCR Master Mix z polimerazą My Taq HS | 2 | op.
14 | Random Hexamery | 2 | op.
15 | Mix dNTP, 10mM | 2 | op.
16 | Mix dNTP, 40mM | 2 | op.
17 | Wzorzec masowy DNA 100bp | 5 | op.
18 | Wzorzec masowy DNA 25bp | 2 | op.
19 | Obciążnik do elektroforezy | 3 | op.
20 | Spray do usuwania zanieczyszczeń DNA | 8 | op.
21 | Spray do usuwania zanieczyszczeń DNA, zapas | 1 | op.
22 | Płytki do PCR łamane przezroczyste z zamknięciami płaskimi w paskach | 10 | op.
23 | Folia samoprzylepna do płytek PCR | 1 | op.
24 | Folia samoprzylepna aluminiowa do płytek PCR | 1 | op.
25 | Master Mix do odwrotnej transkrypcji (Maxima) | 4 | op.
26 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji (odpowiednik Superscript III) | 10 | op.
27 | Bufor do wysalania DNA-A | 8 | op.
28 | Bufor do wysalania DNA-B | 8 | op.
29 | Zestaw do testowania termocyklerów | 4 | op.
30 | Zestaw do testowania termocyklerów qPCR | 4 | op.
31 | proteinaza K | 4 | op.
32 | Bufor TE | 2 | op.
33 | SDS 20% roztwór | 3 | op.
34 | NaCl - roztwór | 2 | op.
35 | Synteza oligonukleotydów odsalanych | 2500 | zasada
36 | Synteza ologonukleotydów HPLC | 2500 | zasada
37 | Synteza sond podwójnie znakowanych FAM,TAMRA | 6 | sztuka
[8 empty] | SUMA |  |  |  | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 21 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
4. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
5. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
6. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
7. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 6 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
8. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
9 | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. | Oświadczamy, że:
a) | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
c) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
d) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
e) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej

## wymag. pak.11
........................................................................ |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) |  | Numer sprawy 44/ZP/14
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
Pakiet nr 11 - Odczynniki , zestawy odczynników oraz akcesoria do metod molekularnych
Lp. | Asortyment | Cechy wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE
1 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | Odwrotna transkryptaza M-MLV, o dużej czułości i stabilności.
Enzym jest zoptymalizowany do reakcji odwrotnej transkrypcji z użyciem szerokiego zakresu ilości totalnego RNA (100pg-2µg).
Zawartość zestawu: odwrotna transkryptaza M-MLV i 5x stężony bufor reakcyjny.
Najlepsza wydajność odwrotnej transkrypcji może być osiągnięta w temperaturach od 37°C do 45°C przez 30 minut (zalecana temperatura inkubacji 45°C),
Opakowanie: 4 x 10000 jednostek, 4 × 50 µl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
2 | Master Mix do Real-Time PCR z sondą | Produkt równoważny z SensiFASTTM Probe No-ROX firmy Bioline
Zestaw do szybkiego i wysoce powtarzalnego real-time PCR.
Zwalidowany na powszechnie stosowanych instrumentach do real-time PCR w tym Rotor Gene Q.
Zestaw do użycia w technologii wykrywania z wykorzystaniem sond, w tym TaqMan®, Scorpions® i Molecular Beacon.
Zawartość zestawu: 2x stężona mieszanina (Mastermix) zawierająca wszystkie elementy niezbędne do real-time PCR, w tym polimerazę DNA typu hot-start, deoksyrybonukleotydy (dNTPs), stabilizatory i wzmacniacze.
Liczba reakcji: 500 w objętości 20 ul.
Opakowanie: 5 x 1 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
3 | Polimeraz DNA hot start | Polimeraza Taq najnowszej generacji, ultra-szybka.
Przeprowadza reakcję PCR z wysoką wydajnością i czułością w szerokim zakresie matryc.
Zawartość zestawu: bufor reakcyjny MyTaq o zaawansowanej formule (zawiera dNTP-y, MgCl2 i wzmacniacze w optymalnym stężeniu)
Zawartość zestawu: 2500 U
Stężenie 5 U/µl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
4 | Inhibitor Rnaz | Inhibitor RNaz wolny od DNaz, RNaz i nikaz (enzymów nikujących).
Inhibuje RNazy A, B i C.
Brak inhibicji aktywności polimerazy i transkryptazy.
Brak efektywności wobec RNazy H, T1, nukleazy S1 lub RNazy z Aspergilus.
Stężenie 40 U/μl.
Skład buforu do przechowywania: 20 mM HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mM KCl, 8 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 50% glicerol
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
5 | Woda DEPC | Opakowanie:10 x 10 ml
Ultra-czysta woda 18.2MΩ,
Wolna od DNaz i RNaz do pracy z RNA
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
6 | Zestaw do izolacji RNA z tkanek | Przeznaczony do izolacji totalnego RNA z tkanek, komórek eukariotycznych, bakterii, drożdży.
Czas izolacji (6 próbek) nie dłużej niż 30 min.
RIN (RNA Integrity Number) > 9.
Czystość otrzymanego RNA: A 260/280= 1,9 – 2,1
Zestaw zawiera DNazę.
Liczba izolacji: 50
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
7 | Zestaw do oczyszczania i zagęszczania kwasów nukleinowych | Oczyszczanie bez kolumienek - precypitacja;
Odzysk do 98%;
Zawiera różowy wzmacniacz precypitacji;
Opakowanie: 5 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
8 | Odczynnik do izolacji RNA zmodyfikowaną metodą Chomczyńskiego | Zamiennik TRIzolu
Opakowanie: 100 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
9 | Wzmacniacz PCR do trudnych matryc | Produkt równoważny z PolyMate Additive firmy Bioline.
Poprawia wydajność i specyficzność reakcji PCR;
Przeznaczony do amplifikacji trudnych matryc bogatych w sekwencje GC lub AT, sekwencje powtórzone oraz struktury drugorzędowe;
Opakowanie: 2 x 1,2 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
10 | Master Mix do Real-Time PCR, SybrGreen | Mastermix real-time PCR z barwnikiem SYBR Green;
Skład mieszaniny: najnowszej generacji polimeraza Taq typu Fast (MyTaq HS DNA Polymerase), dNTPs, SYBR Green I, MgCl2, stabilizatory, wzmacniacze.
Zestaw na 500 reakcji w 20 µl;
Opakowanie: 5 x 1 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
11 | PCR Master Mix z polimerazą DNA i czerwonym barwnikiem | Mastermix PCR zawiera: polimerazę DNA MyTaq Red, oraz wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR (bufor MyTaq, dNTPs, MgCl2, wzmacniacze i stabilizatory).
Opakowanie: 200 reakcji x 50 µl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
12 | PCR Master mix z polimeraza MyFi | Mastermix zawiera: polimerazę DNA, dNTPs, MgCl2, wzmacniacze w optymalnych stężeniach, dzięki czemu nie ma potrzeby procesu optymalizacji;
Polimeraza DNA MyFi typu HOT START pozwala na wierną amplifikację nawet do 10 kpz genomowego DNA
Opakowanie: 500 reakcji x 50 µl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
13 | PCR Master Mix z polimerazą My Taq HS | Mastermix zawiera: polimerazę DNA, bufor reakcyjny MyTaq 5x o zaawansowanej formule zawierającej dNTPy, MgCl2 i wzmacniacze w optymalnym stężeniu, co umożliwia pominięcie procesu optymalizacji i zapewnia amplifikację wyższej jakości;
Polimeraza DNA MyTaq™ HS, która jest specjalnie zaprojektowanym enzymem do przeprowadzania szybkich, wysoce specyficznych reakcji hot start PCR.
Przygotowywanie reakcji w temperaturze pokojowej, bez niespecyficznych amplifikacji, czy tworzenia primerów-dimerów.
Opakowanie: 200 reakcji x 50 µl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
14 | Random hexamery | Mieszanina oligonukleotydów zawierająca wszystkie możliwe sekwencje heksametrów.
Ilość w opakowaniu: 25 μg w 500 μl;
Stężenie 50 ng/μg
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
15 | Mix dNTP, 10mM | Mieszanina nukleotydów : dATP, dCTP, DTP i dTTP.
Roztwór soli litu (pH 7,5) zawierający po 2,5 mM każdego nukleotydu.
Wolna od DNaz, RNaz i nikaz (enzymów nikujących);
Czystość >99% (HPLC)
Opakowanie: 1 ml
Przechowywanie: w -20°C.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
16 | Mix dNTP, 40mM | Mieszanina nukleotydów : dATP, dCTP, DTP i dTTP.
Roztwór soli litu (pH 7,5) zawierający po 10 mM każdego nukleotydu.
Wolna od DNaz, RNaz i nikaz (enzymów nikujących).
Czystość >99% (HPLC).
Opakowanie: 1 x 500 μl.
Przechowywanie: w -20°C.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
17 | Wzorzec masowy DNA 100bp | Gotowy do użycia wzorzec wielkości DNA.
Zawiera niebieski barwnik w 5x stężonym roztworze do nanoszenia DNA na żel.
Zawiera 10 prążków o wielkościach bp (masy w nawiasach): 1013 (100 ng), 900 (90 ng), 800 (80 ng), 700 (70 ng), 600 (60 ng), 500 (50 ng), 400 (40 ng), 300/311 (60 ng), 200 (20 ng), 100 (40 ng).
Wystarcza na 500 ścieżek: 5 x 500μl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
18 | Wzorzec masowy DNA 25bp | Gotowy do użycia wzorzec wielkości DNA;
Zawiera niebieski barwnik w 5x stężonym roztworze do nanoszenia DNA na żel.
Zawiera 12 prążków o wielkościach bp (masy w nawiasach): 500 (60 ng), 400 (60 ng), 300 (60 ng), 250 (60 ng), 200 (120 ng), 175 (80 ng), 150 (80 ng), 125 (80 ng), 100 (120 ng), 75 (80 ng), 50 (80 ng), 25 (80 ng); z których prążki 200 i 100 bp są o zwiększonej intensywności (zwiększonej masie);
Wystarcza na 500 ścieżek: 5 x 500μl
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
19 | Obciążnik do elektroforezy | Roztwór do nanoszenia DNA na żel zawierający czerwony barwnik (cresol red);
Stężony 5x.
Opakowanie: 2 x 1 ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
20 | Spray do usuwania zanieczyszczeń DNA | Eliminuje DNA amplikonów, DNA genomowe, plazmidowe oraz RNA;
Przezroczysty płyn;
Opakowanie: butelka 250 ml z rozpylaczem;
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
21 | Spray do usuwania zanieczyszczeń DNA, zapas | Eliminuje DNA amplikonów, DNA genomowe, plazmidowe oraz RNA;
Przezroczysty płyn;
Opakowanie: 4 x butelka 500 ml bez rozpylacza;
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
22 | Płytki do PCR łamane przezroczyste z zamknieciami płaskimi w paskach | Sztywna płytka PCR;
Produkt równoważny z FrameStar® Break-A-Way firmy 4titude.
Może być łatwo podzielona na mniejsze części;
Opakowanie: 50 sztuk
Zamknięcia płaskie w paskach po 8 sztuk; optycznie neutralne.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
23 | Folia samoprzylepna do płytek PCR | Rekomendowana do PCR;
Pasuje do płytek FrameStar® Break-A-Way firmy 4titude.
Umożliwia pomiary fluorescencyjne;
Mocna;
Arkusze: 135 x 80 mm
Opakowanie: 100 sztuk.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
24 | Folia samoprzylepna aluminiowa do płytek PCR | Do PCR i do przechowywania próbek;
Przekłuwalna;
zakres temp. od -40⁰C do 120⁰C;
Arkusze: 135 x 80 mm
Opakowanie: 100 sztuk.
Pasuje do płytek FrameStar® Break-A-Way firmy 4titude.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
25 | Master Mix do odwrotnej transkrypcji | Produkt równoważny z Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR.
Wydajna synteza cDNA w temp. od 42°C do 65°C;
Reakcja trwa od 15 do 30 minut;
Zestaw zawiera:
• Mix z enzymem Maxima (odwrotna transkryptaza Maxima i inhibitor RNaz);
• 5x mix reakcyjny (bufor, dNTP, oligo (dT)18 i random heksamery;
• woda wolna od nukleaz.
Opakowanie wystarcza na 50 reakcji w 20 µl;
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
26 | Zestaw do odwrotnej transkrypcji | Zestaw do syntezy cDNA;
Pozwala na syntezę cDNA w zakresie ilości 10 pg – 5 µg matrycowego RNA;
Optymalna temperatura reakcji: 50°C.
Skład zestawu:
· TRANSCRIPTME Enzyme Mix zawierający rekombinowaną termostabilną odwrotną transkryptazę M-MuLV;
· inhibitor RNaz RiboProtect;
· zoptymalizowany bufor reakcyjny zawierający mieszaninę starterów oligo(dT)18 i random heksamerów X6, jony MgCl2 oraz mieszaninę dNTPs.
Zestaw zawiera także RNazę H (500 U).
Opakowanie: wystarcza na 100 reakcji
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
27 | Bufor do wysalania DNA-A | Skład buforu: Sacharoza - 218 g, 1M TRIS ph 7,5 - 20 ml, 1M MgCl2 - 10 ml, dopełnić wodą do 2 l, dodać Tritonx100 - 20 ml, całkowita objętość: 2020 ml
Do biologii molekularnej – wolny od nukleaz i pirogenów.
Opakowania: 250ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
28 | Bufor do wysalania DNA-B | Skład buforu: NaCl - 46,74 g, EDTA - 1,48g, Tris - 2,24g, rozpuścić w wodzie do ok. 1,7 litra, doprowadzić pH do 8,2 przy pomocy HCl, Całkowita objętość: 2 l.
Do biologii molekularnej – wolny od nukleaz i pirogenów.
Opakowania: 250ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
29 | Zestaw do testowania termocyklerów | Do monitorowania temperatury w termocyklerze.
1 opakowanie: 2 kalibracje
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
30 | Zestaw do testowania termocyklerów qPCR | Do monitorowania temperatury w termocyklerze qPCR.
1 opakowanie: 2 kalibracje
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
31 | Proteinaza K | Opakowanie: 25mg
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
32 | Bufor TE | Czystość: do biologii molekularnej
Odczynnik gotowy do użycia.
Opakowanie: 500ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
33 | SDS 20% roztwór | Czystość: do biologii molekularnej
Roztwór gotowy do użycia.
Opakowanie: 250ml
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
34 | Cholrek sodu - roztwór | Stężenie 6M
Roztwór gotowy do użycia.
Czystość: do biologii molekularnej
Opakowanie: 2,5 l
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
35 | Synteza oligonukleotydów odsalanych | Skala syntezy: 40nM;
Oczyszczenie: odsalane;
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
36 | Synteza oligonukleotydów HPLC | Skala syntezy: 40nM;
Oczyszczenie: HPLC;
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
37 | Synteza sond podwójnie znakowanych FAM, TAMRA | Synteza podwójnie znakowanej sondy typu TaqMan.
Znaczniki: 5’ FAM i 3’TAMRA
Oczyszczanie: HPLC;
Skala syntezy: ≥ 20 <30 nM.
Termin ważności minimum 6 miesięcy.
...............................................
data i podpis osoby upoważnionej

## pakiet nr 12
........................................................................ | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
| (dane Wykonawcy) | [8 empty] | Numer sprawy 44/ZP/14
Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
OFERTA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej,Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę
Pakiet nr 12 - Sondy unikalne i centromerowe
Lp. | Asortyment | Ilości | j. m. | Wielkość oferowanego opakowania | Nazwa handlowa | Producent | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy
1 | BCR/ABL, DF | 1 | 10 testów
2 | BCR/ABL Plus, TC, DF | 1 | 10 testów
3 | Sonda BCL6 Breakapart | 1 | 10 testów
4 | sonda EVI1(3q26.2) Break Apart | 1 | 10 testów
5 | sonda CKS1B/CDKN2C Amp./Deletion | 3 | 10 testów
6 | sonda IGH/MYEOV | 1 | 10 testów
7 | Sonda IGH/CCND1 | 1 | 10 testów
8 | Sonda IGH/CCND3 | 1 | 10 testów
9 | sonda IGH/FGFR3 | 1 | 10 testów
10 | sonda IGH/MAF | 1 | 10 testów
11 | Sonda c-MYC Breakapart | 1 | 10 testów
12 | sonda IGH/c-MYC | 1 | 10 testów
13 | Sonda IGH Breakapart | 2 | 10 testów
14 | sonda TEL/AML1, DF | 2 | 10 testów
15 | sonda FIP1L1/CHIC2/PDGFRA | 1 | 10 testów
16 | sonda PDGFRB Breakapart | 1 | 10 testów
17 | Sonda FGFR1 Breakapart | 1 | 10 testów
18 | sonda RUNX1/RUNXT1 DF | 1 | 10 testów
19 | sonda PML/RARA DF | 1 | 10 testów
20 | sonda del 20q12 | 1 | 10 testów
21 | sonda 13q14.2(D13S25)/ 13qter | 3 | 10 testów
22 | sonda ATM/ centromer 11 | 3 | 10 testów
23 | Sonda TP53/ centromer 17 | 3 | 10 testów
24 | sonda p16(9p21)/ centromer 9 | 3 | 10 testów
25 | sonda CBFB/MYH11 DF | 3 | 10 testów
26 | Sonda 5q31(EGR1)/5q33 (CSF1R and/or RPS14) | 3 | 10 testów
27 | Sonda E2A Breakapart | 1 | 10 testów
28 | Sonda del (7q22/7q31) | 1 | 10 testów
29 | Sonda IGL Breakapart | 1 | 10 testów
30 | Sonda IGK Breakapart | 1 | 10 testów
31 | Sonda MLL Breakapart | 1 | 10 testów
32 | Sondy centromerowe. Rodzaj sondy centromero-wej (dla którego chromoso-mu, jaki kolor) określany będzie każdorazowo przy konkretnym zamówieniu. | 10 | 5 testów
33 | Fixogum lub odpowiednik do „przyklejania” szkiełek nakrywkowych | 15 | tubka
[6 empty] | SUMA | [5 empty] | x
2. | Oferujemy termin płatności ( min. 60 dni )................................. dni od dnia doręczenia faktury do W.S. S im. M. Kopernika w Łodzi.
3. | Oferujemy termin dostawy (max. 14 dni roboczych) ................................. dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.
3. | Oferujemy termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy .
4. | Osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie ................................................................................
5. | Zamówienia /reklamacje należy składać na numer faxu:.........................................................................................
6. | Udzielamy terminu ważności dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia na okres (min. 12 miesięcy) ................... miesięcy od daty dostarczenia do W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.
7. | Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego i w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
8. | Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oświadczamy, że:
9. | Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
a) | Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze umowy - zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
b) | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
c) | Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
d) | Nie należymy / należymy * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
*(niepotrzebne skreślić)
| ..................................... dn. .............. 2014r. | [5 empty] | ...............................................
podpis osoby upoważnionej