##### Załącznik nr 2A do SIWZ

##### Nr sprawy 62/ZP/18

Zmiana z dnia 16.08.2018 r.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry i wartości wymagane | Parametry i wartości oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPA BEZCIENIOWA – 2 SZTUKI |
| 1 | Nazwa urządzenia, model | Podać |  |  |
| 2 | Producent: | Podać |  |  |
| 3 | Kraj produkcji: | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji: 2018 | Podać |  |  |
| Parametry techniczne |
|  | Lampa operacyjno-zabiegowa w wersji mobilnej, na podstawie jezdnej z czterema kołami, z zasilaczem, akumulatorem i kompletem sterylizowalnych uchwytów – min. 5 szt. | TAK |  |  |
|  | Lampa z zamocowaną na stelażu czaszą oświetleniową. Konstrukcja stelaża zapewniająca stabilność lampy i umożliwiająca jej łatwe przemieszczanie. | TAK |  |  |
|  | Czasza osadzona na uchylnym ramieniu umożliwiającym zmianę pozycji czaszy w płaszczyźnie pionowej w zakresie minimalnym 1300mm – 2200mm mierząc od podłogi do środka czaszy. | TAK |  |  |
|  | Kształt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego – nie dopuszcza się czaszy o przekroju poprzecznym w kształcie koła jako wywołującego zwiększone turbulencję nad polem roboczym. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. | TAK |  |  |
|  | Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie 3-30 diód LED | TAK |  | 25-30 diód led – 5 pkt 3-24 diód led – 0 pkt |
|  | Natężenie światła Ec max: min. 60 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego) | TAK |  |  |
|  | Energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia [W/m2] <400 | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 30 – 100% | TAK |  |  |
|  | Minimalna średnica pola roboczego d10: nie mniej niż 220 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) Nie dopuszcza się lampy, w której jest możliwość ustawienia średnicy pola d10 mniejszej niż 220 mm | TAK |  |  |
|  | Stała temperatura barwowa: 4500 K (+/- 150 K) | TAK |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw: min 95% | TAK |  | Powyżej 95% - 5 pkt 95% - 0 pkt |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2): w zakresie. 1100-1800 mm | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych emitujących światło o różnej temperaturze barwowej | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania zlokalizowany na czaszy bądź przy przegubie łączącym czaszę z ramieniem | TAK |  |  |
|  | Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów bądź uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  |  |
|  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do jej pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 5 rękojeści sterylnych w komplecie na każdą czaszę | TAK |  |  |
|  | Żywotność źródła światła: min 50 000 h | TAK |  | Powyżej 59000h - 5 pkt 50000-59000h - 0 pkt |
|  | Pobór mocy czaszy: poniżej 35W | TAK |  |  |
|  | Całkowita długość w największym wymiarze czaszy: 420mm (+/- 20mm) | TAK |  |  |
|  | Niska waga lampy: max 20 kg | TAK |  |  |
|  | Czasza posiadają wbudowany mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED, gwarantujący stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. Mikroprocesorowy system potwierdzony w oryginalnej dokumentacji Producenta. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| GWARANCJA I SERWIS DLA LAMP BEZCIENIOWYCH |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać |  | 24 m-ce - 0 pkt 25 - 35 m-cy - 10 pkt. 36 m-cy - 20 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |  |
| 3 | Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. | TAK |  |  |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy ( min. 2 ), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba, że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK |  |  |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe. | TAK |  |  |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych. | TAK |  |  |  |
| 7 | W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. | TAK |  |  |  |
| 8 | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku. | TAK |  |  |  |
| 9 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |  |  |
| SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO |
| 1 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: Personel lekarski – 5 osób po 1 godzinie Personel pielęgniarski – 5 osób po 1 godzinie Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi. Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. | TAK |  |  |  |

| ……………… | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Miejscowość / Data | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) |