# EZ .28.116. …… .2018.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 18.10.2018r.

Numer sprawy: 116/ZP/18

# Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu 
pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający pod pojęciem „akumulator” w lp. 1 oczekuje do zaoferowania lampy bezcieniowej wyposażonej w zasilanie awaryjne umożliwiające pracę lampy przez min. 3h w przypadku zaniku zasilania głównego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje lampy bezcieniowej wyposażonej w akumulator umożliwiający pracę lampy przez min. 2,5godziny w przypadku odłączenia zasilania głównego.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z czaszą w kształcie koła, która jest odpowiednio wyprofilowana do współpracy z nawiewem laminarnym? Oferowane rozwiązanie będzie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z matrycą diodową zawierającą sumarycznie 39 diod LED?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy pola roboczego d10 wynoszącej 180mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy pola roboczego d10 wynoszącej 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z możliwością regulacji średnicy pola roboczego d10 w zakresie od 150 do 320mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej homogenne, białe światło w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000˚K w 6 krokach? Oferowane rozwiązanie jest równoważne gdyż również zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym lecz z dodatkową możliwością regulacji temperatury barwowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej homogenne, białe światło w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000˚K w 5 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥94?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o głębokości oświetlenia (L1+L2) na poziomie 97cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z jednym uchwytem brudnym na jej krawędzi, przez który można przełożyć dłoń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z uchwytem do pozycjonowania, ze zdejmowaną rękojeścią z możliwości sterylizacji parowej, zlokalizowanym z boku czaszy w miejscu niezaburzającym wiązki światła? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy czaszy wynoszącej 320mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o średnicy czaszy wynoszącej 480mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o poborze mocy na poziomie ≤50W?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.