EZ.28.114. 2311.2018.BWCH

Łódź, dnia 17.10.2018r.

Nr sprawy: **114/ZP/18**

**Odpowiedzi na pytania**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

**Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania.**

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację gwarancyjnego i pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu wykonawcy na terenie Unii Europejskiej?

**ODPOWIEDŹ:**  **Zamawiający wyraża zgodę na lokalizację gwarancyjnego i pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest opisać w Załączniku nr 2A do SIWZ, iż zaproponował parametr dopuszczony przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: **Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści lodówkę laboratoryjną o wadze 82 kg, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza lodówki o większej wadze, ponieważ różnica wynosi 17 kg, co zdecydowanie utrudni przesuwanie jej w celu utrzymania w należytej czystości koniecznej w laboratorium o profilu genetycznym.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy: **Pakiet 1 tabeli parametrów do pozycji 2, pkt. 52**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Czas reakcji – Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa- max. 72 godziny w dni robocze.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy **Pakiet 1 tabeli parametrów do pozycji 2, pkt. 53**

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Możliwość zgłoszenia naprawy- 24 godziny na dobę/ dotyczy dni roboczych, faksem, e-mailem.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2A do SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy: **Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymieniony w pkt. 30 aparat do automatycznego przygotowania próbek cytometrycznych ma być zgodny z posiadanym przez Zamawiającego cytometrem FACS Canto II i jego podajnikiem próbek oraz może przygotowywać próbki do oferowanego w pozycji nr 1 cytometru? Jeśli tak, to prosimy o odpowiednią modyfikację pkt. 30 do specyfikacji technicznej.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie 1 chodzi o zaoferowanie aparatu do automatycznego przygotowania próbek cytometrycznych, które będą odczytywane w aparacie oferowanym w poz. 1 pakietu nr 1. Zamawiający dokonuje sprostowania Załącznika nr 2A do SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy: **Pakiet 1, pozycja 2**

Oferowany aparat do automatycznego przygotowania próbek ma budowę modułową.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego aparatu na nowy po dwukrotnej naprawie tego samego elementu lub podzespołu i zgodzi się w takim przypadku **na wymianę na nowy naprawiany element lub podzespół?** Wyrażenie zgody na proponowany zapis pozwoli wykonawcy na przedstawienie oferty korzystniejszej pod względem finansowym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 370L?

**ODPOWIEDŹ: Oferowany parametr spełnia zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 676x730x1935mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych 565x525x1246mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dobowym zużyciu energii 1,71 ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatur 2-8 °C?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 15kg?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy: Pakiet 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami szklanymi prawostronnymi?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy: Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy odstąpi od posiadania przez urządzenie styku bezpotencjałowego?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy: Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 90 kg?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy: Pakiet nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie interfejsu RS485? Nasza chłodziarka posiada elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LCD z kolorowym ekranem dotykowym, posiada również złącze USB, które umożliwia zgrywanie danych za jego pośrednictwem i zapisanie ich na komputerze

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**II.** Zamawiający dokonuje **zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2A do SIWZ – Pakiet 1**, zgodniez udzieloną odpowiedzią w pyt 4,5. Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń stanowi integralną część pisma.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**