# EZ .28.126. …… .2018.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 25.10.2018r.

Numer sprawy: 126/ZP/18

# Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do ogrzewania pacjenta – 10 sztuk oraz aparatu do ogrzewania płynów – 20 sztuk dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta o następujących parametrach:

Opis parametru

System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej

System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta

Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych

Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów.

Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.)

Podstawa jezdna z blokadą na min. 2 koła

Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia

Masa urządzenia max. 6,1kg

Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A

Moc elementu grzejnego min. 1200W

Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych.

Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta.

Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej.

Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dzwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej warości temperatury

Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich.

Kołderki 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta.

Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m

Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany

Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona.

Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3OC.

Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia

Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min.

Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego

Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia

Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczajączego przed przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora

System informacji wizulanej (np.dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra.

Instrukcja obsługi w języku polskim

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający jako pakiet startowy kocyków miał na myśli i będzie wymagać 1 opakowania kocyków na pacjenta czyli 10 szt. kocyków na pacjenta i 2 opakowania kocyków pod pacjenta czyli 20 szt. kocyków pod pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z plastikową spodnią częścią urządzenia, wrażliwą na uszkodzenia mechaniczne?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1

- Ad.1 - Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta o wymiarach urządzenia: 34,3 x 22,2 x 22,2 cm (wys. x szer. x głęb.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną prędkością prędkością wydmuchiwanego powietrza - niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych - 980l/min.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Ad. 6, 7, 10 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, dotyczącego czujnika temperatury: min. 3 szt.; dokładności ogrzewania: min 1 st. C; czujnika temperatury przy wylocie rury. W oferowanym przez nas urządzeniu brak czujników, natomiast zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Ad. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości aparatu do ogrzewania który posiada:

- - Sygnalizację dźwiękową zmiany zakresu pracy urządzenia;

- - Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia;

- - Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Ad. 15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do ogrzewania pacjenta z przewodem powietrznym, łączącym urządzenie z kołderką, o długości min. 1,8 m.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

- Ad. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu bez możliwości odpinania rury doprowadzającej powietrze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta o wymiarach 33cm (wys), 36 cm (szer.), 33 cm (głębokości)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 05.11.2018r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 05.11.2018r. o godzinie 11.00

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.